详细配置信息如下：

反应釜主体

- 釜头釜体一体成型，所有零部件均无焊接

- 容积：250mL，半径：23mm，高：150mm

- 最高使用压力：4MPa

- 最高使用温度：250℃

- 材质：锆702

- 密封方式：凹槽密封，全氟醚密封圈

- 紧固方式：抱环式快开紧固

- 釜盖配有：

1. 双量程压力表及压力传感器

防腐安全防爆膜（C276，12.5MPa）：保证反应安全

2. 磁力驱动搅拌器：扭矩80N.cm，0-1500转/分

推进式上下双搅拌桨（Zr702），位置可调

3. 测温热电偶及热电偶套管（Zr702）：实时测量反应温度

4. 针阀1（316L）：气体释放阀，距离釜盖延伸20mm

5. 针阀2（316L）：气体进样阀，与釜内探底管相连（Zr702），距离釜盖延伸20mm

6. 针阀3/4（316L）：双液体采样阀（1ml），卡套转接1/8管路，探底管（Zr702）需探到液位以下（口距离釜底10mm）

7 . 针阀5/6：双气体采样阀，卡套转接1/4管路，短探底管（Zr702）（距离釜盖延伸20mm）

- 液体取样阀配备过滤器

- 定量取液，取气装置（Zr702），取1mL量

- 气体增混搅拌桨（Zr702），可与反应釜标配搅拌桨互换使用

- 压力安全释放阀

- 下游背压系统（带背压阀）

备件包

- 密封垫圈1包（5个/包）

- 液体样品收集皿2个

- 背压阀0-5MPa

- 背压阀支架

- 耐温耐压排气金属管线2根，可连接背压阀

- 耐压耐温气体/液体取样针各2根

- 釜头支架，用于放置反应釜釜头

- 专用紧固扳手1个

- 冷却水安装组件1套

- 耐温耐压进气管金属管线2根

控制系统

- 釜内温度显示和设定，显示精度0.1℃

- 加热炉温度显示和设定，显示精度0.1℃

- 釜内压力显示，显示精度0.01MPa

- 搅拌转速显示和设定，显示精度1RPM

- PID程序温控，加热功率0-100%可调

- 釜内及加热炉双联动控温，控温精度±1℃

- 超温超压报警，自动切断加热电源

- 控制回路与安全回路完全独立运行，有效保证实验安全

- 数据采集功能，可自动存储反应过程中的温度、压力、转速等数据，并通过USB接口导出

- 原位自降温系统

- 急停按钮

样图如下：