江苏索普化工股份有限公司

公开采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：116963626@qq.com。

我公司现需采购项目名称：装备保障部气化装置在线分析仪维保，采用公开询比价的方式选定供应商，特邀请贵单位参与报价。

一、采购概况：

（一）采购项目名称：装备保障部气化装置在线分析仪维保；

（二）交货时间：合同签订后，预计施工时间2025年10月，具体开始时间由采购人提前1周电话通知，10天内完成工作,并验收合格交付使用（如无法满足请在报价时注明）；

（三）交货地点：江苏索普化工股份有限公司；

（四）公开询比价截止时间2025年7月31日14时（北京时间）；

（五）公开询比价评审时间2025年7月31日14时（北京时间）；

（六）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心；

（七）评审结果公示：评审结果将在索普集团官网公示，请各供应商登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、采购内容：

（一）采购项目内容

18台U6红外分析仪、3台C6热导分析仪维保，要求进行软件测试、稳定性检查、线性度检查并做线性标定，根据检测情况对故障件作更换，保证仪表能稳定运行且能达到1%FS的测量精度；3套在线分析预处理系统12台取样泵维保及系统改造。项目实施过程中涉及的备件均由报价人提供。具体要求详见附件1：气化装置在线分析维保方案。

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案；

评审结果公示后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合询价书中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。

（二）技术要求

详见附件1：气化装置在线分析维保方案；

三、报价人资质与要求：

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.具有与项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料、在线分析预处理成套安装及西门子分析仪维保业绩（至少3家已履约完成，需提供合同复印件）。在我公司有同类项目业绩的可免提供以上文件。

确定评审结果后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料，来我公司现场施工的单位，签合同时需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由报价人自行负责等。

2.如报价人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便采购人验证真伪。保证授权验证方式的真实性，承担相关法律责任。并提供授权方关于本采购物所需的相关生产及销售资质证书。（厂家要求必须满足1.条款）。

（三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

（四）报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；

（五）报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任；

四、报价：

（一）报价方式：报价为含增值税送到价或现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：施工结束验收合格，增值税专用发票到后，60天内支付90%，余款1年质保后付清，成交总价<1万元人民币时，不留质保金，成交人须按照合同条款约定在质保期内提供质保服务，质保期限内因报价人原因造成的问题由报价人负责免费维修，质保期限从验收合格起重新计算。付款方式为电汇或承兑（合同总价大于等于10万的，付款方式为承兑）。如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在线下报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，税率13%，如有不同请注明。如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供报价前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目报价通过线下进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以报价袋形式送达，报价袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，快递邮件邮递需在快递面单上注明采购项目名称；如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

（四）具体报价格式见报价函，报价文件只需提供1份纸质版(报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负；报价函为独立的另1信封密封）；

（五）与本项目报价有关的一切往来通讯请密封后寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：冯玉华

联系电话：13815151208

（六）凡对公开采购询价书条款有疑义的，请在报价前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

采购业务联系人：冯玉华     电话：13815151208

采购部门负责人：解 云      电话：13913442555

五、评审流程：

（一）评审

1.本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终成交人。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人。

2.不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

3.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。确认报价书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与采购询价书的偏离。如评审小组评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与采购询价书的偏离影响评审结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

4.评审小组不得泄露各报价人的报价。

（二）评定

在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

（三）询价废止

采购人如发现询比价过程中有报价人串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关报价人列入供应商负面清单，不再接受参与报价工作。

（四）无效报价

1.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

2.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购 活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

- 六、其他注意事项：

- （一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。

（二）成交人应严格按照采购询价书约定与采购人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背采购询价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知成交人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间成交人应保证采购人的采购物品供应，不影响招采购人正常生产运行。

- （五）如因成交人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人将依法追究成交人的法律责任。

（六）因成交人原因，工作不能按采购询价书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由成交人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）成交人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（六）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

2.采购人选择解除合同的，成交人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因成交人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由成交人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

- 4.成交人完成本合同规定的内容,采购人按照正常程序使用操作，若给采购人造成的任何损失，由成交人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

5.接到评定通知后，一周内与采购人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作，方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《施工、加工方案》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需采购人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。

6.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

7.成交人必须对维修的设备进行拍照取证，并将图片发给采购人，如有零件更换，需将更换件随维修好的设备一同返还给采购人，否则不予结算。

（八）成交人在评定后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（九）报价人应详细阅读本采购询价书，参与报价即视为对本采购询价书所列之条款均表示接受。

（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》进行管理考核（详见附件2）。

（十一）报价人请详细阅读《索普股份外来装卸货人员安全告知书》（详见附件3）。

（十二）本次采购解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。采购业务监督电话：0511-88995150、88995690。

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

为全权代表，参加贵方组织的采购询价的有关活动，并对该项目进行报价。

- 一.采购项目的评定价（含税）为            (大写)：             元人民币；税率       %；

二.报价格式

1.该项为合同固定费用。包括仪器维保、备件提供及现场安装。

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外分析仪维保 | 西门子U6，精度1%FS | 台 | 18 |  |  |  |
| 2 | 热导分析仪维保 | 西门子C6，精度1%FS | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 防爆取样泵维保 | P2.2 Atex | 台 | 12 |  |  |  |
| 4 | 在线分析预处理系统安装 | - | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 列管式（或盘管式）冷却器 | 详见附件1 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | T型过滤器 | 详见附件1 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 卡套式过滤器 | 316L、1/4卡套、烧结式、滤孔径7um | 只 | 6 |  |  |  |
| 8 | 旋风分离器 | 316L、1/4NPT | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 自动排液器 | 16P、316L、1/4NPT | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 3/8in卡套高温球阀 | 316L，耐温>300℃ | 只 | 9 |  |  |  |
| 11 | 1/4in卡套球阀 | 316L | 只 | 12 |  |  |  |
| 12 | 稳压阀 | 316L、1/4NPT、 in：<4000psi Out:<100psi | 只 | 3 |  |  |  |
| 13 | 蒸汽散热片 | 3/8in 304 | 套 | 3 |  |  |  |
| 14 | 3/8in卡套穿板直通 | 316L | 只 | 18 |  |  |  |
| 15 | 1/4in卡套穿板直通 | 316L | 只 | 6 |  |  |  |
| 16 | 三通卡套 | 3/8、316L | 只 | 18 |  |  |  |
| 17 | 三通卡套 | 1/4、316L | 只 | 18 |  |  |  |
| 18 | 直通卡套 | 3/8、316L | 只 | 30 |  |  |  |
| 19 | 直通卡套 | 1/4、316L | 只 | 30 |  |  |  |
| 20 | 直通终端接头 | 3/8、1/4NPT、316L | 只 | 30 |  |  |  |
| 21 | 直通终端接头 | 1/4、1/4NPT、316L | 只 | 30 |  |  |  |
| 22 | 变径接头 | 1/4、3/8、316L | 只 | 6 |  |  |  |
| 23 | TUBE不锈钢管 | 3/8、壁厚0.035英寸、316L | 米 | 18 |  |  |  |
| 24 | TUBE不锈钢管 | 1/4、壁厚0.035英寸、316L | 米 | 36 |  |  |  |
| 25 | 球阀 | 冷却水阀门4分304 | 只 | 6 |  |  |  |
| 26 | 不锈钢管 | 4分 316L | 米 | 6 |  |  |  |
| 27 | 压力表 | 304、1/4NPT、（0～10）MPa | 只 | 3 |  |  |  |
| 28 | 压力表 | 304、1/4NPT、（0～1）MPa | 只 | 3 |  |  |  |
| 29 | 不锈钢柜体 | 详见附件1 | 个 | 3 |  |  |  |
| 30 | 一体化不锈钢管缆 | 详见附件1 | 米 | 400 |  |  |  |
| 31 | 防爆温控器 | EXdIICT4、IP65、温控满足0～70℃ | 只 | 6 |  |  |  |
| 32 | 防爆控制柜 | EXdIICT4、IP65、80A三相空开*1、20A单相空开*6 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 旁路流量计 | 转子、气态、25～250L/h、1/4NPT、316SS | 只 | 3 |  |  |  |
| 34 | 进样流量计 | 转子、气态、6～60L/h、1/4NPT、316SS | 只 | 3 |  |  |  |
| 35 | 双金属温度计 | 1/4NPT、316、0～80℃ | 只 | 6 |  |  |  |
| 36 | 聚结过滤器 | 金属烧结式滤芯、1/4NPT、316L | 只 | 6 |  |  |  |
| 37 | 止回阀 | 1/4、316L | 只 | 6 |  |  |  |
| 38 | 止回阀 | 3/8、316L | 只 | 6 |  |  |  |
| 39 | 不锈钢三通 | 1/4NPT内丝、1/4NPT外丝、1/4卡套、316L | 只 | 6 |  |  |  |
| 40 | 卡套式过滤器 | 烧结式、滤孔径4um | 只 | 3 |  |  |  |
| 41 | 安全泄放阀 | 1/4、316L、0.05～0.3MPa可调 | 只 | 3 |  |  |  |
| 42 | 涡旋除湿器 | 1/4NPT、316L | 台 | 3 |  |  |  |
| 43 | 防爆电加热器 | EXdIICT4,IP65，表面温度70℃，250W | 只 | 3 |  |  |  |
| 44 | 标气 | CO：99.9% 余N2 8L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 45 | 标气 | CO：200ppm 余N2 8L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 46 | 标气 | H2：99.999% 8L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 47 | 标气 | CO2：50% 余N2 8L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 48 | 标气 | CH4：3000ppm余N2 8L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 49 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

2.零部件更换费用，维保过程中需更换的零部件，该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为维保期内最大需求量。

| 序号 | 名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C6主板 | A5E00124008 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | U6光源 | A5E00415399 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | C6检测器 | A5E00095332 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | U6主板 | C79451--A3478--D508 | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | CO检测器 | C79451--A3462--B581 | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 | CO2检测器 | C79451--A3462--B582 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | CH4检测器 | C79451--A3462--B588 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 气室1 | A5E00117417长0.2mm无流动参比室 耐腐材质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 气室2 | A5E00117435长90mm无流动参比室 耐腐材质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 气室3 | A5E00117417长180mm无流动参比室 耐腐材质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 气室密封窗1 | 规格 0.2mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | 气室密封窗2 | 规格 90mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 13 | 气室密封圈 | C79451-Z100-A24 | 个 | 10 |  |  |  |
| 14 | 斩波器 | C79451--A3462--B510 | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 防爆取样泵 | 与系统配套 | 台 | 5 |  |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

3.评定价

| 序号 | 名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评定价（1合计+2合计） |  |

- 4.合同结算时，备件更换以实际工作量为准，由双方共同出具书面说明后进入合同结算。

- 5.在满足采购人使用要求前提下，以报价格式评定价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交人需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。合同价以成交单位二项报价为准，即常规维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。

6.按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

7.不在报价中的的维保维修要求由成交人自行承担。

8.更换下的零件交由采购人统一保管。

三.交货时间：

四.我方承诺遵守采购询价书中的全部规定；

五.我方承诺评定后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

六.我方已详细审查全部采购询价书，包括采购询价书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购询价书的所有条款。如果采购询价书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理；

七.愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八.对自主公开采购询价书的不接受项：

我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开采购询价书的全部规定，成交后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司公开采购的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生串通报价、陪同报价情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件：1

气化装置在线分析维保方案

一、作业环境

| 序号 | 类别 | 具体填写要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场有无危害介质： 有 ■ 无 □ | 可能存在CO泄漏，做好个人防护 |
| 2 | 现场有无易燃介质： 有 ■ 无 □ | 可能存在H2、CO等可燃气体，严格按照要求施工 |
| 3 | 是否需要防护作业： 有 □ 无 ■ |  |
| 4 | 是否需要动火作业： 有 □ 无 ■ |  |
| 5 | 是否需要登高作业： 有 □ 无 ■ |  |
| 6 | 是否需要起吊作业： 有 □ 无 ■ |  |
| 7 | 检修平台： 有 □ 无 ■ |  |
| 8 | 受限空间： 是 □ 否 ■ |  |

- 检修方案

- 项目名称

气化装置在线分析维保方案

- 维修及技改的设备位号、名称、技术参数、安装位置

| 序号 | 位号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 出厂精度 | 仪器编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AT-1201A | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-213 | A烧嘴回水罐CO检测 |
| 2 | AT-1201B | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-208 | B烧嘴回水罐CO检测 |
| 3 | AT-1201C | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-209 | C烧嘴回水罐CO检测 |
| 4 | AT-1201D | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-217 | D烧嘴回水罐CO检测 |
| 5 | AT-1201E | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-215 | E烧嘴回水罐CO检测 |
| 6 | AT-1201F | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-214 | F烧嘴回水罐CO检测 |
| 7 | AT-1201G | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-211 | G烧嘴回水罐CO检测 |
| 8 | AT-1201H | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-210 | H烧嘴回水罐CO检测 |
| 9 | AT-1201I | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-216 | I烧嘴回水罐CO检测 |
| 10 | AT-1201J | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-206 | J烧嘴回水罐CO检测 |
| 11 | AT-1201K | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-212 | K烧嘴回水罐CO检测 |
| 12 | AT-1201L | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-207 | L烧嘴回水罐CO检测 |
| 13 | AT-1301A | 热导分析仪 | C6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-0199 | A洗涤塔H2检测 |
| 14 | AT-1301B | 热导分析仪 | C6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-0198 | B洗涤塔H2检测 |
| 15 | AT-1301C | 热导分析仪 | C6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-0197 | C洗涤塔H2检测 |
| 16 | AT-1302/3A | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-202 | A洗涤塔CO、CO2检测 |
| 17 | AT-1302/3B | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-201 | B洗涤塔CO、CO2检测 |
| 18 | AT-1302/3C | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-200 | C洗涤塔CO、CO2检测 |
| 19 | AT-1304A | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-203 | A洗涤塔CH4检测 |
| 20 | AT-1304B | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-205 | B洗涤塔CH4检测 |
| 21 | AT-1304C | 红外分析仪 | U6 | 西门子 | 1%FS | N1-W3-204 | C洗涤塔CH4检测 |
| 22 | AT-1301/2/3/4A | 在线分析预处理系统（含渣水处理前处理单元和分析小屋预处理单元） | / | / | / | A炉渣水处理及气化分析小屋 | A洗涤塔合成气减压降温除油除尘除水 |
| 23 | AT-1301/2/3/4B | 在线分析预处理系统（含渣水处理前处理单元和分析小屋预处理单元） | / | / | / | B炉渣水处理及气化分析小屋 | B洗涤塔合成气减压降温除油除尘除水 |
| 24 | AT-1301/2/3/4C | 在线分析预处理系统（含渣水处理前处理单元和分析小屋预处理单元） | / | / | / | C炉渣水处理及气化分析小屋 | C洗涤塔合成气减压降温除油除尘除水 |

在线分析预处理技术参数：洗涤塔出口合成气样品通过降温、降压、除水、除尘、过滤等，达到分析仪器测量要求。

样品工艺参数：压力：6.36MPa; 温度：243°C； 含水量：约60%Vol；含尘量<1mg/m3; 颗粒物粒径：（0.1～200）um：

经过前处理单元处理后合成气样品参数：压力：（0.1MPa～0.2MPa)；温度：<40℃； 含水量：去除80%的水； 颗粒物粒径：<7um。

经过预处理后进仪表前合成气样品参数：压力：（0.1MPa～0.2MPa)；温度：室温； 含水量：无液态水、无焦油； 颗粒物粒径：<4um。

- 技改情况说明

随着工业化进程的加快，以及人工分析转在线分析项目的增加，在线分析仪表设备在工业生产中的作用日益重要。气化A、B、C炉配套在线分析仪表以及相应的预处理的运行时间已使用多年，这些仪表目前状况处于仪表全生命周期的末期，其性能以及稳定性都达不到可靠的保证；目前股份公司正在推进化工板块APC项目，合成气出口在线分析数据、烧嘴在线分析数据以及煤浆浓度数据作为重要参数参与控制，因此对以上分析进行升级改造迫在眉睫。

3.1气化各分析仪已经使用了多年，分析仪测量精度有所降低，偏差已达到3%FS，目前每周都需要校准。现需通过专业工程师对红外、热导分析仪线性度检查，通零气、量程气、满量程气记录分析数据，通过软件看仪表趋势，稳定性和飘移判定仪表硬件是否有问题，根据问题更换相关硬件，保证仪表能稳定运行且能达到分析仪表1%FS的测量精度。

3.2原先使用的气化装置在线分析预处理，均需要通过手动节流减压，采样压力无法精准控制，不能时刻满足仪器需求；因人工取样需求，手动取样在气化在线分析预处理箱内操作，导致每次开停车投用在线分析仪时均需要手动调节，且曾多次导致超压将预处理过滤罐炸裂，虽然未造成人员受伤，但是危险性较大；另外前处理未对高温样品做冷却处理，除水效果较差，影响仪表测量。现需要通过技改，对气化A、B、C三套分析预处理进行重新改造，减少超压危险、有效除水除尘，从而满足仪器的精准测量；同时与人工取样分析分开，互不影响。气化A、B、C炉烧嘴回水灌CO分析预处理的12台取样泵进行维保。

- 检修要求

4.1.1气化合成气工艺条件：

| 4.1.2预处理具备的功能要求： 样品位号 | ## AT-1301、2、3、4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | ## 合成气成分分析 |  |  |  |
| 样品状态 | 气态 |  |  |  |
| 采样点温度(℃) | 243 |  |  |  |
| 采样点压力MPA | 6.36 |  |  |  |
| 样品组成（MOL％） | 浓度（MOL％） |  |  | 测量范围 （MOL％） |
|  | 最小 | 正常 | 最大 |  |
| H2 | 0 | 13.37 | 14 | 0-100% |
| CO | 0 | 19.49 | 20.5 | 0-100% |
| CO2 | 0 | 6.38 | 8 | 0-100% |
| CH4 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0-0.3 |
| H2O | 0 | 59.97 |  |  |
| Ar | 0 | 0.02 |  |  |
| H2S | 0 | 0.12 |  |  |
| COS | 0 | 0.02 |  |  |
| NH3 | 0 | 0.02 |  |  |
| N2 | 0 | 0.25 |  |  |
| 粉尘颗粒（杂质） |  | <1mg/m3 颗粒物粒径（0.1～200）um |  |  |
| 焦油、铵盐 |  | 少量 |  |  |

经过前处理单元处理后合成气样品参数：压力：（0.1MPa～0.2MPa)；温度：<40℃； 含水量：去除80%的水； 颗粒物粒径：<7um。

经过预处理单元处理后进仪表前合成气样品参数：压力：（0.1MPa～0.2MPa)；温度：室温； 含水量：无液态水、无焦油； 颗粒物粒径：<4um。

4.2乙方负责的维保内容包括：

4.2.1 A、B、C三套装置在线分析仪（共21台）的维保

4.2.1.1 对各台分析仪做软件测试，做稳定性检查；线性度检查，并重新做线性标定。

4.2.1.2 在软件测试或检查和标定过程中，若发现有硬件故障，需经甲方（装备保障部）确认；更换好备件后，重新做线性标定。

4.2.1.3 全部检查和标定结束后，再进行稳定性测试。

4.2.1.4 做好各项记录。

4.2.2 气化在线分析预处理维保、技改内容：

4.2.2.1前处理单元设备要求：

前处理单元包含箱体以及内部各功能元件：

降温设备：盘管式或列管式冷却器，冷却介质循环水或冲洗水，需注意样品介质管路耐压等级；

减压设备：减压阀减压，有效控制采样压力；

除水设备：旋风分离罐及自动排液器，除去大部分水；

除尘设备：主过滤器及烧结式过滤器。主过滤器需增加旁路，快速回路可以除去大部分颗粒物；烧结过滤器需选择合适的过滤孔径，并做成一用一备；

伴热：冬季需要蒸汽伴热，防止冰堵，箱体内部带保温层，箱体门的左上方安装双金属温度计。

材质：全部采用316L不锈钢，箱体可采用304不锈钢

前处理箱体及各进、出管路口要求：

1)样品入口：箱体左侧上方，英制3/8穿板接头卡套；

2)样品出口：箱体右侧中部，英制1/4卡套，一体化伴热管口，带热缩套管；

3)样品排放口（带压）：箱体左侧下方，接口4分内丝接头；

4)氮气吹扫口：箱体右侧上部，英制3/8穿板接头卡套；

5)冷却水入口：箱体左侧中部下，接口4分内丝接头；

6)冷却水出口：箱体左侧中部上，接口4分内丝接头；

7)冷凝水排液口：箱体下方右侧，英制3/8穿板接头卡套;

8)蒸汽伴热进出口：箱体下方中部，均为英制3/8穿板接头卡套;

9)箱体尺寸：前处理单元箱体，壁厚≧2mm，四只挂耳相邻两孔之间尺寸：水平间距770mm，垂直间距600mm，挂耳孔径10mm，挂耳壁厚≧4mm，箱体垂直高度不限，满足内部设备安装空间要求尽量不要太大，保温材料聚氨酯+锡箔。

4.2.2.2 预处理单元设备要求：

预处理单元只更换内部设备，箱体完好无需更换

防超压设备：安全泄放阀，压力≦0.2MPa；

除水设备：旋风分离罐、自动排液器以及涡旋除湿器，除去所有液态水；

除尘设备：聚结过滤器、烧结式过滤器，选择合适的过滤孔径；

伴热：防爆电加热器

4.2.2.3传输设备采用一体化电伴热管缆，管材：ASTM ASME A/SA-213 316L单管 外径 1/4英寸（6.35mm），壁厚0.035英寸（0.89mm）保温材料:玻纤棉带双面铝箔 伴热带：防爆型低温自限温0～70℃，外层PVC。

配防爆配电控制箱、防爆温控器、防爆主令开关。

4.2.2.4根据气化合成气工艺条件拟定前处理单元和预处理单元设备流程图；相关设备可以增加（比如除水、除尘设备）；乙方（供货单位）最终提供的图纸及设备清单需给甲方审核。另附前处理单元和与处理单元流程参考图如下：

4.2.2.4.1前处理单元流程图（仅供参考）

4.2.2.4.2预处理单元流程图（仅供参考）

4.2.2.5根据图纸选型购买相关设备，并进行安装集成；

4.2.2.5.1前处理单元内部设备在乙方工厂组装完成，做好气密性试验，达到甲方技术要求后，在现场整体更换；

4.2.2.5.2预处理单元无需更换箱体，购买设备至现场进行安装指导；

4.2.2.6安装时乙方需安排工程师现场指导、安装；

4.2.2.7每套预处理安装完成后，乙方工程师需现场检查其系统完好性，做好相应的检查、维修、测试记录。

- 检修过程中涉及的备件由乙方提供

5.1 检修过程中必须购买的备件：

| 序号 | 名称 | 型 号（订货号） | 安装尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品前处理单元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列管式（或盘管式）冷却器 | 最大入口压力 ≥10MPa 最大入口温度 ≥260℃ 目标出口温度 ≤分析仪允许值（通常≤40℃） 必须稳定可控，波动需<±2℃ 样品流量 100~1000 mL/min 需匹配分析仪需求，流量过小导致响应滞后 冷却水流量 ≥样品流量×3倍，流量不足会导致冷却失效 热交换效率 >80%（逆流设计） 取决于管材导热性、接触面积、流态设计 滞流时间 <60秒（越短越好） 长管会增加响应延迟 死体积 <100 mL（小型化设计） 材质耐腐蚀等级 ASTM G48标准测试通过 必须抵抗样品中的Cl⁻、H2S、酸进出样品管规格3/8英寸 |  | 套 | 3 |  |
| 2 | T型过滤器 | 最大操作压力 ≥10MPa，防止超压变形爆裂 适用温度范围 -20℃~350℃（石墨密封） 匹配工艺介质温度 过滤精度（μm） 核心参数！ 根据保护对象选择： • 冷却器/减压阀：100-500μm • 分析仪：10-50μm 精度不足→设备堵塞 过高→频繁堵塞 流量容量（m³/h） ≥1.2倍最大样品流量 避免压降过大导致流量不足 初始压降 <0.1 bar（清洁状态） 压降突增提示堵塞需清洗 连接方式 • 法兰（ANSI 150#~900#） • 螺纹（NPT/BSP） • 对焊（高压首选） 确保密封等级匹配管道压力 材质兼容性 滤篮/阀体/密封件均需耐受介质腐蚀 避免因腐蚀导致滤网破裂 入口、出口、旁路接口均为1/4NPT |  | 个 | 3 |  |
| 3 | 卡套式过滤器 | 316L、1/4卡套、烧结式、滤孔径7um |  | 只 | 6 |  |
| 4 | 旋风分离器 | 316L、1/4NPT |  | 个 | 6 |  |
| 5 | 自动排液器 | 16P、316L、1/4NPT |  | 个 | 3 |  |
| 6 | 3/8in卡套高温球阀 | 316L，耐温>300℃ |  | 只 | 9 |  |
| 7 | 1/4in卡套球阀 | 316L |  | 只 | 12 |  |
| 8 | 稳压阀 | 316L、1/4NPT、 in：<4000psi Out:<100psi |  | 只 | 3 |  |
| 9 | 蒸汽散热片 | 3/8in 304 |  | 套 | 3 |  |
| 10 | 3/8in卡套穿板直通 | 316L |  | 只 | 18 |  |
| 11 | 1/4in卡套穿板直通 | 316L |  | 只 | 6 |  |
| 12 | 三通卡套 | 3/8、316L |  | 只 | 18 |  |
| 13 | 三通卡套 | 1/4、316L |  | 只 | 18 |  |
| 14 | 直通卡套 | 3/8、316L |  | 只 | 30 |  |
| 15 | 直通卡套 | 1/4、316L |  | 只 | 30 |  |
| 16 | 直通终端接头 | 3/8、1/4NPT、316L |  | 只 | 30 |  |
| 17 | 直通终端接头 | 1/4、1/4NPT、316L |  | 只 | 30 |  |
| 18 | 变径接头 | 1/4、3/8、316L |  | 只 | 6 |  |
| 19 | TUBE不锈钢管 | 3/8、壁厚0.035英寸、316L |  | 米 | 18 |  |
| 20 | TUBE不锈钢管 | 1/4、壁厚0.035英寸、316L |  | 米 | 36 |  |
| 21 | 球阀 | 冷却水阀门4分304 |  | 只 | 6 |  |
| 22 | 不锈钢管 | 4分 316L |  | 米 | 6 |  |
| 23 | 压力表 | 304、1/4NPT、（0～10）MPa |  | 只 | 3 |  |
| 24 | 压力表 | 304、1/4NPT、（0～1）MPa |  | 只 | 3 |  |
| 25 | 不锈钢柜体 |  | 304前处理单元箱体，壁厚≧2mm，四只挂耳相邻两孔之间尺寸：水平间距770mm，垂直间距600mm，挂耳孔径10mm，挂耳壁厚≧4mm，箱体垂直高度不限，满足内部设备安装空间要求尽量不要太大,保温材料聚氨酯+锡箔。 | 个 | 3 |  |
|  | 样品传输单元 |  |  |  |  |  |
| 26 | 一体化不锈钢管缆 | 管材：ASTM ASME A/SA-213 316L单管 外径 1/4英寸（6.35mm），壁厚0.035英寸（0.89mm）保温材料:玻纤棉带双面铝箔 伴热带：防爆型低温自限温0～70℃，外层PVC |  | 米 | 400 |  |
| 27 | 防爆温控器 | EXdIICT4、IP65、温控满足0～70℃ |  | 只 | 6 |  |
| 28 | 防爆控制柜 | EXdIICT4、IP65、80A三相空开*1、20A单相空开*6 |  | 个 | 1 |  |
|  | 样品预处理单元 | 预处理箱体利旧，尺寸大小1200×1000×430mm |  |  |  |  |
| 29 | 旁路流量计 | 转子、气态、25～250L/h、1/4NPT、316SS |  | 只 | 3 |  |
| 30 | 进样流量计 | 转子、气态、6～60L/h、1/4NPT、316SS |  | 只 | 3 |  |
| 31 | 双金属温度计 | 1/4NPT、316、0～80℃ |  | 只 | 6 |  |
| 32 | 聚结过滤器 | 金属烧结式滤芯、1/4NPT、316L |  | 只 | 6 |  |
| 33 | 止回阀 | 1/4、316L |  | 只 | 6 |  |
| 34 | 止回阀 | 3/8、316L |  | 只 | 6 |  |
| 35 | 不锈钢三通 | 1/4NPT内丝、1/4NPT外丝、1/4卡套、316L |  | 只 | 6 |  |
| 36 | 卡套式过滤器 | 烧结式、滤孔径4um |  | 只 | 3 |  |
| 37 | 安全泄放阀 | 1/4、316L、0.05～0.3MPa可调 |  | 只 | 3 |  |
| 38 | 涡旋除湿器 | 1/4NPT、316L |  | 台 | 3 |  |
| 39 | 防爆电加热器 | EXdIICT4,IP65，表面温度70℃，250W |  | 只 | 3 |  |
| 40 | 标气 | CO：99.9% 余N2 8L |  | 瓶 | 1 |  |
| 41 | 标气 | CO：200ppm 余N2 8L |  | 瓶 | 1 |  |
| 42 | 标气 | H2：99.999% 8L |  | 瓶 | 1 |  |
| 43 | 标气 | CO2：50% 余N2 8L |  | 瓶 | 1 |  |
| 44 | 标气 | CH4：3000ppm余N2 8L |  | 瓶 | 1 |  |

- 5.2集成材料品牌清单：

| 名称 | 品牌名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 卡套式管阀件 | 世伟洛克、派克、霍克 | 包括：球阀、单向阀、安全阀、卡套接头、直通（含变径）、三通（含变径）、直通终端、穿板接头、止回阀、安全泄放阀等 |
| TUBE管 | 三德维科、H&H、世伟洛克 | SS316L |
| 转子流量计 | 克罗尼、布鲁克、科英 |  |
| 双金属温度计 | 阿姆斯壮、威卡、雅斯科 | 材质316SS |
| 压力表 | 阿姆斯壮、威卡、雅斯科 | 材质316SS |
| 金属烧结过滤器 | 世伟洛克、派克、霍克 |  |
| 聚结过滤器 | 巴斯通、格拉茨克、世伟洛克 |  |
| 列管式冷却器 | 沃泰克斯、依爱 |  |
| 稳压阀 | 构阀、世伟洛克、派克、霍克 |  |
| 一体化伴热管缆 | 派克、奥布莱恩、博泰克 |  |
| 防爆温控器 | 奥布瑞、英特泰克 |  |
| 自动排液器 | 斯派莎克、阿姆斯壮、比勒 |  |
| 涡旋除湿器 | VORTEX、EX-AIR |  |
| 防爆电加热器 | 奥布瑞、英特泰克 |  |
| 防爆控制箱 | 华荣、飞策、新黎明 |  |

5.3根据检修实际情况，需确认是否更换备件清单

| 序号 | 名称 | 型 号（订货号） | 安装尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C6主板 | A5E00124008 |  | 个 | 2 |  |
| 2 | U6光源 | A5E00415399 |  | 个 | 3 |  |
| 3 | C6检测器 | A5E00095332 |  | 个 | 2 |  |
| 4 | U6主板 | C79451--A3478--D508 |  | 个 | 5 |  |
| 5 | CO检测器 | C79451--A3462--B581 |  | 个 | 6 |  |
| 6 | CO2检测器 | C79451--A3462--B582 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | CH4检测器 | C79451--A3462--B588 |  | 个 | 2 |  |
| 8 | 气室1 | A5E00117417 | 长度0.2mm无流动参比室 耐腐材质 | 个 | 2 |  |
| 9 | 气室2 | A5E00117435 | 长度90mm无流动参比室 耐腐材质 | 个 | 2 |  |
| 10 | 气室3 | A5E00117417 | 长度180mm无流动参比室 耐腐材质 | 个 | 2 |  |
| 11 | 气室密封窗1 | 规格 0.2mm |  | 个 | 6 |  |
| 12 | 气室密封窗2 | 规格 90mm |  | 个 | 6 |  |
| 13 | 气室密封圈 | C79451-Z100-A24 |  | 个 | 10 |  |
| 14 | 斩波器 | C79451--A3462--B510 |  | 个 | 3 |  |

5.4根据检修实际情况，需确认可维修的备件清单

| 序号 | 名称 | 型 号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆取样泵 | P2.2 Atex | 12 |  |

三、工期要求

维修期限：大修期间。

四、验收标准

乙方的本次技改维修要能确保各分析仪正常运行，测量精度满足要求；如果需要更换可变动备件时，需经装备保障部确认；各套预处理系统正常运作，除水除尘达标，使得分析样品均需能满足仪器测量要求；并建立完善的材料档案，包括检查记录、测试记录、维修报告等。验收由装备保障部审核。

五、质保要求

乙方本次技改维修后能确保在线分析仪表以及预处理系统稳定运行一年；技改维修中的备件乙方需质保一年。

六、环保要求

乙方作业后清理现场，更换下的废料集中交甲方管理。

七、维修单位的资质

具备在线分析预处理成套安装经验及西门子分析仪维保经验，并提供相关业绩。

八、运输要求

乙方负责运输。

附件：2

供应商管理

第一条 依照国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品、服务、施工、运输等供应商，其资质证照齐全且满足公司采购要求的，均视为合格供应商有权参与公司组织的采购商务活动。

第二条 为强化供应商管理，提升供应链的整体质量和效率，实施供应商负面清单管理办法。目的在于确保采购质量与安全、维护公平竞争的市场环境、提高采购效率与效果、强化风险管理以及提升企业声誉与形象。为所有符合要求的供应商提供一个公开透明的竞争平台，有效防范供应链风险，促进供应商之间的良性竞争，推动供应链持续优化升级，为公司的持续稳定发展提供有力保障。

（一）管理职责

供应商负面清单管理由供应保障部负责，其他职能部门在采购、合同、使用等过程中产生的供应商考核意见应报送供应保障部进行统一管理。

（二）供应商积分考核

供应商的积分考核围绕供货质量、交货周期、售后服务以及资质信誉四个方面实施。根据考核结果对供应商进行积分累计，并采取相应的处理措施。使用部门和供应保障部均有以权书面形式提出考核意见。供应保障部负责组织参与评审部门，对供应商进行积分考核，并建立《供应商考核情况登记表》。

根据扣分情况被考核供应商可分为两类：继续合作供应商和列入负面清单供应商。考核记分周期为1年，自首次考核当日起算，未列入负面清单供应商满1年后，考核期内的积分自动清零。

1.继续合作供应商：考核记分周期内扣分在0～9分的供应商。

2.列入负面清单供应商：

（1）考核记分周期内扣分达到10分及以上的供应商；

（2）考核记分周期内被索普集团汇总累计扣分列入负面清单的供应商。

列入负面清单供应商不再接受其参与采购商务活动。

（三）积分考核细则

1.质量方面

（1）所供产品出现质量问题，未对生产造成影响，扣1～3分/次。

（2）所供产品出现质量问题，对生产造成减产、停车、产品质量等影响，视严重程度扣6～10分/次。

（3）所供产品故意隐瞒质量缺陷或以次充好，扣10分/次。

2.交货方面

（1）交货时未及时提供质检报告或合格证等必要随货资料，扣1～3分/次。

（2）交货时未按国家标准对货物提供有效出厂防护包装，扣1～3分/次。

（3）交货延期未造成任何影响，扣1～3分/次；对生产造成减产、停车等影响，视严重程度扣6～10分/次。

3.售后方面

（1）售后服务要求未及时响应，扣1～3分/次；对生产造成减产、停车、产品质量等影响，视严重程度扣6～10分/次。

（2）售后人员未及时解决问题，扣1～3分/次。

（3）质保期内，拒绝按合同提供售后服务，扣6～10分/次。

4.资信方面

（1）供应商未提供询价书要求的资质文件、不满足询价书资质要求、报价与技术要求不符等，扣1～3分/次。

（2）成交人因报价、参数错误等原因放弃成交，扣3分/次；成交人拒绝签订合同或15个自然日内无法联系成交人或成交人拒绝履行合同，扣10分/次。

（3）成交人未按合同约定及时开具销售发票或未按合同约定价格开具销售发票，扣1～3分/次。

（4）成交人经核实资质造假或因知识产权引起纠纷，视严重程度扣6～10分/次。

（5）成交人恶意报价扰乱采购秩序,扣10分/次。

5.供应商发生以下情况之一，直接列入负面清单，情节严重的永久性停止合作：

（1）涉及弄虚作假、欺诈、故意隐瞒、冒名顶替等行为。

（2）涉及串通报价、陪同报价或以损害其他诚信竞争者利益行为谋求成交。

（3）供应商通过恶意法律诉讼起诉我公司，最终被法院裁定为败诉。

（4）供应商违反廉政协议。

6.申诉

为确保采购的公正性，供应商若对评审结果持有异议，有权向风险控制部提出申诉。风险控制部将负责核实申诉内容，并代表公司向供应商给予书面回复。

若经核实申诉理由不成立，且供应商采取重复申诉的方式扰乱我公司的采购秩序，扣3分/次。

若申诉理由依然不成立，且供应商拒绝接受合理解释，转而采取无理取闹、人身攻击、捏造事实、恶意投诉、制造舆情、聚众围堵等违法手段，该供应商将被直接列入负面清单，禁止与我公司进行合作。同时，我公司保留对供应商上述违法行为依法追究法律责任的权利。

第三条 针对已被纳入负面清单的供应商，通过积极采取自我完善、整改等有效措施，若其产品或服务质量能够提升至符合我公司所设定的标准与要求，原则上在达到此标准满1年后，该供应商有权向我方正式提交恢复报价资格的书面申请。此申请将严格遵循供应商合作能力确认流程的既定程序进行审核，一旦审核通过，该供应商将从负面清单中予以移除。

具体流程如下：

- （一）供应商提交恢复报价资质书面申请，以及相关的整改措施和效果文件；

- （二）供应保障部组织相关职能部门对提交的文件进行审查，必要时进行现场实地考察；

- （三）供应保障部根据审查及考察意见提出建议，经供应保障部、风险控制部、公司分管领导及公司总经理审批后，可从负面清单中消除。

附件3：

索普股份外来装卸货人员安全告知书

尊敬的客户：

报价前请认真阅读学习和理解此告知书，成交后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。