- 采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

- 项目概况

- 1.项目名称：计划运行部三台维美德气相色谱仪维修

- 2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 3.报价截止与评审时间：2026年5月19日14：00（北京时间）

- 4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 5.交货时间：合同签订后，2026年8月31日前完成所有维修,并验收合格交付运行（如无法满足请在报价时注明）；

- 6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）

- 7.公示查询：www.sopo.com.cn

- 采购内容及要求

- （一） 采购内容

3台维美德气相色谱仪需维保维修，要求解决故障、维保、校准并出具报告，过程中涉及的备件均由报价人提供。型号MAXUM_II、序列号5510810020故障现象为2026年初第23流路（甲醇二期渗透气）工艺样品气含液态水进入过色谱，之后仪表管路已经吹扫干净，但是在通入H2S标气后谱图未见H2S的检测峰，无H2S数据，通CH3OH标气CH3OH有峰有数据，但是峰形不规则；型号MAXUM_II、序列号5516130060 故障现象为甲醇二期变换AT-215501色谱：检测器能正常点火，只要运行流路，火焰即熄灭，无法检测CO含量；流路运行三、四个周期后EPC模块会亮黄灯报错；型号MAXUM_II、序列号5057520030故障现象为尾气分析CH3I不出峰，无分析数据，FID检测器无法点火，EPC模块红色灯报错。具体要求详见附件2：计划运行部三台维美德气相色谱仪维修方案。

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。

    - （二）技术及资质要求

- 1.资质要求：具有与项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和维美德在线气相色谱仪相关维护、维修业绩（必须提供近五年内，至少3家已履约完成的业绩，需提供合同复印件、合同对应发票或验收报告）。

- 2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

  - 三、报价要求

    - （一）报价方式

- 1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

    - （二）付款方式

- 验收合格，增值税专用发票入账后，90天内支付全部常规维修费用和90%的备件更换费用，余款1年质保后付清。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

    - （三）报价提交方式

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

    - （四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：冯玉华，电话：13815151208

    - （五）疑问咨询

- 报价联系人：冯玉华13815151208（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

  - 四、其他要求

- （一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- （二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- （三）售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- （四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

  - 五、评审流程

- 1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

- 2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

- 3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

  - 六、违约责任

- 1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 2.质量不合格：

  - 验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。

  - 解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

- 3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

  - 七、其他事项

- 1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：2026年5月7日

  - 附件1：

  - 报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 1.项目评定价（含税）：（大写）____元人民币；税率     %（附分项报价清单）。

- 2.交货时间：________________________。

- 3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 5.不接受项：________________________。

- 6.分项报价清单

- （1）常规维修为合同固定费用，主要包括解决故障、维保、校准并出具报告，部分备件的提供及税等。

| 序号 | 名称 | 型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 色谱柱 | - L1-2柱 1/8in SULFINERT 3.0m | - 根 | - 1 |  |  |  | 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 2 | - 色谱柱 | - R1-2柱 METAL CAP 30m | - 根 | - 1 |  |  |  | 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 3 | - EPC模块 | - 2015951-001 | - 只 | - 2 |  |  |  |  |
| - 4 | - 助燃空气气阻 | - 2021388-003 | - 只 | - 1 |  |  |  |  |
| - 5 | - 50阀 | - 2017660-001 | - 只 | - 1 |  |  |  |  |
| - 6 | - VALCO阀 | - DC10UWE | - 只 | - 1 |  |  |  |  |
| 7 | - 气相色谱仪维保维修 | MAXUM_II 5510810020 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 气相色谱仪维保维修 | MAXUM_II 5516130060 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 气相色谱仪维保维修 | MAXUM_II 5057520030 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）零部件更换费用，维保过程中需更换的零部件，该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为维保期内最大需求量。

| 序号 | 名称 | 型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 色谱柱 | - L1-1柱 1/8in SULFINERT 2.0m | - 根 | - 1 |  |  |  | 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 2 | - 色谱柱 | - R1-1A柱 METAL CAP 15m | - 根 | - 1 |  |  |  | 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 3 | - 色谱柱 | - R1-1B柱 METAL CAP 5m | - 根 | - 1 |  |  |  | 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 4 | - 色谱柱 | - C1-3柱 1/8in SULFINERT 1.5m | - 根 | - 1 |  |  |  | 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 5 | - 色谱柱 | - R3-2A 1/16 316SS | - 根 | - 1 |  |  |  | 对应色谱序列号SN:5057520030 |
| - 6 | - 色谱柱 | - R3-2B 1/16 316SS | - 根 | - 1 |  |  |  | 对应色谱序列号SN:5057520030 |
| - 7 | - 光电倍增管 | - 1270005-001 | - 根 | - 1 |  |  |  |  |
| - 8 | - FID点火器 | - 2021925-001 | - 个 | - 2 |  |  |  |  |
| - 9 | - FID喷嘴 | - 2020389-701 | - 个 | - 2 |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）评定价

| 序号 | 名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评定价（1合计+2合计） |  |

- （4）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式评定价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。合同价以成交单位二项报价为准，即常规维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。

（5）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（6）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。

（7）更换下的零件交由采购人统一保管。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

计划运行部三台维美德气相色谱仪维修方案

- 一、作业环境：

| - 序号 | - 类别 | - 具体填写要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 现场有无危害介质：有■□无□ | - 可能存在CO等有毒介质、可能存在高温蒸汽烫伤 |
| - 2 | - 现场有无易燃介质：有■ 无□ | - 可能存在H2、CO等易燃介质 |
| - 3 | - 是否需要防护作业：有□ 无■ |  |
| - 4 | - 是否需要动火作业：有□ 无■ |  |
| - 5 | - 是否需要登高作业：有□ 无■ |  |
| - 6 | - 是否需要起吊作业：有□ 无■ |  |
| - 7 | - 检修平台： 有□ 无■ |  |
| - 8 | - 受限空间： 是□ 否■ |  |

- 二、检修方案：

- 1.项目名称。

- 计划运行部三台维美德气相色谱仪维修方案。

- 2.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

- 2.1气相色谱仪

- 位号：AT-02

- 安装地点：甲醇酸脱AH-01分析小屋。

- 品牌：维美德

- 仪器型号：MAXUM_II

- 序列号：5510810020

流路数：26

- 测量组分：测量甲醇工艺气成分

- TCD：H2、CO、CO2、N2、Ar+O2、CH4；

- FID：CH3OH；

- FPD：H2S、COS

2.2气相色谱仪

- 位号：AT-215501

- 安装地点：甲醇二期变换分析小屋。

- 品牌：维美德

- 仪器型号：MAXUM_II

- 序列号：5516130060

- 流路数：1

- 测量组分：测量甲醇二期中压蒸汽中CO含量

- FID：CO；

2.3气相色谱仪

- 位号：AT-21405

- 安装地点：醋酸二期分析小屋。

- 品牌：维美德

- 仪器型号：MAXUM_II

- 序列号： 5057520030

- 流路数：3

- 测量组分：测量醋酸尾气含量

- TCD：H2、CO、CO2、N2、CH4；

- FID：CH3I；

- 3.情况说明：

- 故障情况分别如下：

- 3.1甲醇酸脱AT-02色谱：2026年初第23流路（甲醇二期渗透气）工艺样品气含液态水进入过色谱，之后仪表管路已经吹扫干净，但是在通入H2S标气后谱图未见H2S的检测峰，无H2S数据；通CH3OH标气CH3OH有峰有数据，但是峰形不规则。

3.2甲醇二期变换AT-215501色谱：检测器能正常点火，只要运行流路，火焰即熄灭，无法检测CO含量；流路运行三、四个周期后EPC模块会亮黄灯报错。

3.3醋酸AT-21405色谱：尾气分析CH3I不出峰，无分析数据，FID检测器无法点火，EPC模块红色灯报错。

- 4.检修要求：

- 4.1三台分析仪分别安装于甲醇酸脱AH-01分析小屋、甲醇二期变换分析小屋、醋酸二期分析小屋。

4.2乙方负责的现场施工内容包括：

- 4.3.1 针对三台气相色谱仪故障情况，分别对其故障进行处理；

- 4.3.2 维修完成后，对每台色谱进行校准；

- 4.3.3做好相应的调试、校准记录和维修记录等。

- 5乙方供货清单：

5.1乙方必须更换的备件（固定项）

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 色谱柱 | - L1-2柱 1/8in SULFINERT 3.0m | - 根 | - 1 | - 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 2 | - 色谱柱 | - R1-2柱 METAL CAP 30m | - 根 | - 1 | - 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 3 | - EPC模块 | - 2015951-001 | - 只 | - 2 |  |
| - 4 | - 助燃空气气阻 | - 2021388-003 | - 只 | - 1 |  |
| - 5 | - 50阀 | - 2017660-001 | - 只 | - 1 |  |
| - 6 | - VALCO阀 | - DC10UWE | - 只 | - 1 |  |

- 5.2根据检修情况，可能用得到的备件（可变项）

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 色谱柱 | - L1-1柱 1/8in SULFINERT 2.0m | - 根 | - 1 | - 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 2 | - 色谱柱 | - R1-1A柱 METAL CAP 15m | - 根 | - 1 | - 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 3 | - 色谱柱 | - R1-1B柱 METAL CAP 5m | - 根 | - 1 | - 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 4 | - 色谱柱 | - C1-3柱 1/8in SULFINERT 1.5m | - 根 | - 1 | - 对应色谱序列号SN:5510810020 |
| - 5 | - 色谱柱 | - R3-2A 1/16 316SS | - 根 | - 1 | - 对应色谱序列号SN:5057520030 |
| - 6 | - 色谱柱 | - R3-2B 1/16 316SS | - 根 | - 1 | - 对应色谱序列号SN:5057520030 |
| - 7 | - 光电倍增管 | - 1270005-001 | - 根 | - 1 |  |
| - 8 | - FID点火器 | - 2021925-001 | - 个 | - 2 |  |
| - 9 | - FID喷嘴 | - 2020389-701 | - 个 | - 2 |  |

- 三、工期要求：

- 乙方需在2026年8月31日前完成所有维修。

- 四、验收标准:

- 1.完成维修后，乙方须建立并提供完善的材料档案，包括检查记录、校准记录、维修报告等交付甲方。

- 2.由计划运行部进行维修后的数据核对;所有待维修的分析仪，数据必须准确且稳定运行三个月方能验收合格。

- 五、质保要求:

- 1.质保期：自维修完成后整机质保三个月，更换的备件质保一年。

- 2.乙方应对改造完成后的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证。

- 六、环保要求：

- 乙方作业后清理现场，更换下的废料集中交甲方管理。

- 七、维保单位的资质:

- 有现场服务经验。需提供维美德在线气相色谱仪相关维护、维修业绩。