PAGE  

气相色谱仪配置要求 

品牌要求：日本岛津
一、快速加热和冷却的柱温箱

1、 柱箱温度：室温以上5℃ ～ 450℃

2、 程序升温：＞6阶
3、 最大升温速率：120℃/min，以0.01℃/min增加

4、 温度设定精度：0.1℃

5、 控温精度：0.01℃

6、 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

7、 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.6 min

8、需双路温控/监测保护机制，确保色谱使用安全性。

9、最大运行时间：9999分钟

二、进样单元

1、压扣式毛细进样口，可实现快速徒手拆卸；

2、具备独立的隔垫吹扫捕集阱

3、最高使用温度：450℃

4、载气控制模式：压力、流量、线速度、程序压力、程序流量、程序线速度 

5、程序压力/流量/线速度：不低于 8阶

6、EPC压力/AFC流量控制精度：0.001psi

7、AFC压力控制范围：0-100psi

8、气路控制具备内置标准环境压力、温度变化补偿

三、检测器单元

1、氢火焰检测器（FID）

1.1宽量程数字化输出，提升线性范围，溶剂峰不切顶；

1.2最低检测限：≤1.5pg C/s；

1.3动态线性范围：≥107；

1.4具备灭火检测和自动再点火功能；

四、液体自动进样器

1、样品位≥12位；
2、色谱软件可以反控自动进样器
五、数据处理系统

1、最大可实现18个通道的EPC/AFC独立控制；

2、可对8路独立的直流加热单元控制；

3、色谱具备智能维护跟踪与提醒，

4、模块式可定制化报告，支持批量谱图处理和数据分析；
5、符合GMP“计算机系统”合规性要求，具备审计追踪、电子签名、权限管理功能；

六、配自动液体进样器2台。

七、配置电脑（i7处理器，8G内存，64位专业版）2台。

八、所配的毛细管柱能够满足分析要求。

九、本地有售后服务机构，24小时内响应，确认需要到达现场的48小时内可达现场。

十、详细配置

1、气相色谱仪配置

1.1 分析描述：测乙醇中有机物

1.2 仪器数量：1台

1.3 单台配置清单：

	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	气相色谱
	主机
	1台

	2
	进样系统
	分流/不分流毛细柱进样系统
	1套

	3
	检测系统
	FID
	2套

	4
	色谱工作站
	中文色谱工作站
	1套

	5
	液体自动进样器
	液体自动进样器
	1套

	6
	色谱柱
	CP-PoraBond U （25m×0.32mm×7µm）
	1根

	7
	气体净化器
	
	1套

	8
	备件包
	安装调试所有备件及易耗品
	1套

	9
	电脑
	Intel I7 处理器，8G内存，1T 硬盘，23 英寸液晶显示器Windows 10 64 位操作环境专业版
	1台


