索普股份热电烟气排口CEMS 自动监控   设施第三方运维技术服务采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

- 一、项目概况

- 1.项目名称：索普股份热电烟气排口CEMS 自动监控设施第三方运维技术服务

- 2.项目执行期限：2026年7月1日--2029年6月30日

- 3.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

- 4.现场勘察时间：定于2026年6月16日14：00进行现场勘察

- 5.报价截止与评审时间：2026年6月22日9：30（北京时间）

- 6.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 7.服务地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）。

- 8.公示查询：www.sopo.com.cn

- 二、采购服务内容及要求

- （一）采购项目内容

- 索普股份热电烟气排口CEMS 自动监控设施第三方运维技术服务，具体在线设备详见表一。

- 表一

| 序号 | 运维设备 | 数量 | 型号 | 原理 | 生产厂家 | 生产 日期 | 投用 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEMS在线分析仪（二氧化硫、氮氧化物、氧含量等；氯化氢） | 3（2+1，二氧化硫、氮氧化物等2套，氯化氢1套） | CEMS-5000-L/ FT-3000 | 紫外差分吸收/傅里叶变换红外 | 杭州泽天春来 | 2022年8月/2024年3月 | 2022年9月/2024年4月 |
| 2 | 烟尘仪 | 2 | LFS800 | 前向散射 | 北京 安荣信 | 2022年6月 | 2022年6月 |
| 3 | 流量计 （温压流） | 2 | PT-500 | S型皮托管 | 杭州 泽天春来 | 2022年8月 | 2022年9月 |
| 4 | 数采仪（包含数据服务费） | 2 | K37A |  | 广州博控 | 2021年6月 | 2021年7月 |

- （二）技术及资质要求

- 1.技术要求：

- 报价单位根据《苏环办〔2021〕212号_省生态环境厅关于做好2022年国家监控考核的重点排污单位自动监控管理工作的通知》、《江苏省污染源自动监测监控管理办法》（2022年修订）、《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术规范》(HJ75-2017)、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ76-2017)、《固定污染源废气一氧化碳和氯化氢 自动监测技术规范》(HJ 1403—2024)、《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212—2025）等标准规范要求对采购单位位于索普热电的  CEMS 等在线自动监控设施进行第三方运维技术服务。

- 本运维方式采用“小包”方式：运营期内报价方根据需要免费提供“附件2易损易耗品清单”中在线仪器的易损易耗品及免费更换服务，以及按照要求和说明书定期做好仪器的检查维护、保养维修、校验校准、耗材更换等工作，并按运行技术规范完善各项记录台账，做好规范记录，并负责各项人工费（包含节假日、及晚间和夜间等非工作时间段）。

- 乙方提供运维专业技术服务，全面负责监控设施的日常维护、维修、校准、 运行等工作，确保所运营监测设施的正常运转、稳定运行，监测数据与环保部门

- 及索普股份联网，确保仪器设备正常数据传输及时、有效，自动监控设施修约前 运转率达到 99%以上，监测修约前数据传输率达到 99%以上，补传后传输有效率 达到 100%；运维服务应符合国家、省市相关标准和规范，包括：

- （1）运营机构组织齐全，建立完善的技术档案管理制度，在污染源自动监 控站房内将管理制度上墙公示。

- （2）按照规范要求每7天/15 天至少校验一次设备，根据仪器说明书要求定期更换系统耗材。

- （3）每 7天至少巡检一次仪器设备、系统通信、系统档案建设等，做好设 备的清洗、维保等工作，确保设备稳定运行，数据传输有效。

- （4）上级环保部门检查甲方自动监控设施在线监测系统时，乙方必须配合甲方现场迎接检查，同时配合好第四方做好季度比对工作。

- （5）异常情况响应：接到故障通知后，乙方专业技术人员保证 2 小时内到 达仪器安装现场进行处理；对于一些容易诊断的故障保证在当天进行维修,并在12 小时内出具报告；对不容易诊断和维修的故障，保证在 3 个工作日内完成维修或提供备件，并出具故障报告。

- （6）乙方在非工作时间所产生的相关运维加班费用包含在本合同的 CEMS 运维服务费用中，不再另行支付。

- （7）运维规范上的其他要求。

- 2.资质要求：

- （1）报价资质要求：报价方需提供在有效期内的营业执照，其经营业务范围需包含废水、废气污染源自动监控设施等环保设备的技术服务等。

- （2）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

- （3）不接受被列入索普集团供应商负面清单中的单位参与报价；

- （4）具有良好的企业社会信誉，近三年无任何违法和重大违约行为，财产未被接管或冻结，(提供承诺书)；具有良好的商业信誉，报价人在2023年1月至今没有受到安全、生态环境部门的行政处罚（提供国家企业信用信息公示系统”网（www.gsxt.gov.cn）的信用查询结果截图并盖章）或被通报伪造监测数据。报价单位应在江苏省生态环境厅门户网站“生态环境监测技术服务机构管理”专栏进行备案，提供备案查询的截图。

- （5）报价方需提供2023年1月至今不少于3台废气在线的运维业绩，分包、转包项目不算业绩；参与我公司在线设备的运维人员在运维期间每人不少于100万意外伤害险或报价单位缴纳的社保（社保优先）。

- （6）报价人具有废气污染源自动监控设施服务能力，专业全职资深技术运维人员至少2人，持有在有效期内的废气污染源自动监测运维培训合格证书。提醒：氯化氢在线分析仪采用的是傅里叶变换红外工作原理。

- （7）为保障报价人充分了解“表一”中各在线设备的运行状况，各报价单位需参加现场勘察，未参加勘察的单位不接受其报价，勘察表作为报价文件内容之一。勘察联系人周暾，电话13921596759/15805286960，现场勘察请自备合格的安全帽、劳保鞋、工装等劳动保护用品。

- （8）本项目不接受联合体报价。采购方企业为化工企业，建议报价方运营车辆为传统燃油车。

- 3.验收考核标准：

- （1）按照数据传输率、传输有效率、异常情况响应率 3 项指标，进行考核和支付费用。

- ①自动监控设施修约前运转率应达到 99%。季度数据有效性低于 99%，考核本季度运维费 500 元；低于 98%，考核本季度运维费 1000 元；低于 97%，考核本季度运维费 2000 元，依此类推。

- ②监测修约前数据传输率应达到 99%以上，补传后传输有效率达到 100%； 季度数据有效性低于 99%，考核本季度运维费 500 元；低于 98%，考核本季度运维费 1000 元；低于 97%，考核本季度运维费 2000 元，依此类推。

- ③备注：季度考核运维费扣除最高不超过本季度运维费的 30%；如因甲方原因造成季度数据有效性低等情况，不作为考核且不应扣除乙方运维费用。

- （2）故障排除，发现故障或接到甲方故障报修后，乙方专业技术人员应在 2 小时内到现场进行处理。未及时到达现场，扣除运维费 200 元/次。

- （3）乙方如出现以下情形，则判定乙方为不合格运营单位，甲方可单方终止合同并拒付当期运维费。

- ①发现故障或接到甲方故障报修后，乙方一个月内 5 次及以上未能2小时内到现场进行处理。

- ②数据有效性不达标，自动监控设施修约前运转率低于 95%或数据传输率 低于 95%。

- ③因乙方原因，造成甲方自动监控设施运行质量被上级生态环境部门通报 3 次及以上或造成甲方被生态环境部门考核的。

- 三、报价要求

- （一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

- （二）付款方式：每一个运维周期结束后，经甲方使用部门出具合格的运维考评后，收到增值税专用发票入账后90日内付款。含税报价≥10万元人民币以银行承兑支付，<10万元人民币以现汇支付。如供应商不接受我公司提出的付款方式，可在线下报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。

- （三）报价提交方式

- 采用线下报价应将报价书及相关资料以报价袋形式送达，报价袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为无效报价处理。

- （四）送达地址及联系方式

- 与本报价有关的一切往来通讯请密封寄：

- 公司：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

- 地址：江苏省镇江市京口区求索路88号

- 邮编：212006

- 收件人：周暾

- 联系电话：13921596759/15805286960

- （五）疑问咨询

- 凡对询价书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

- 联系单位：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

- 地址：江苏省镇江市京口区求索路88号，邮编：212006

- 询比价业务联系人：周  暾     电话：13921596759/15805286960

- 询比价部门负责人：鲍中元     电话：15052946881

- 四、其他要求

- （一）进场服务材料（如需）：人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

- （二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- （三）售后服务：接到故障通知后，报价方专业技术人员保证 2 小时内到达仪器安装现场进行处理；

- （四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

- 五、评审流程

- （一）评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- （二）评定标准：满足技术及服务期要求的供应商中，总价最低者（需接受其他报价单位的分项最低价）为成交候选人。

- （三）询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- （四）无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

- 六、违约责任

- （一）如出卖人没有按照规定的时间交货或提供服务，出卖人将支付违约金，违约金应从运维款中扣除，迟交货物或未提供服务的违约金逾期每日应按合同总金额的1%计收。但迟交货物或未提供服务超过20日，买受人有权解除合同,要求出卖人五个工作日内返还买受人合同货款并按合同总额20%追究出卖人违约责任。

- （二）因出卖人的产品质量、逾期交货等原因给买受人造成直接和间接经济损失的，由出卖人承担的所有违约罚款不超过合同价的20%。

- （三）成交人应严格按照询价书约定与采购人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背询价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交人中止合作的一切权利。

- （四）如因成交人不能正常履约，严重影响采购人生产经营活动的，采购人将依法追究成交人法律责任。

- （五）成交人无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

- （六）供应商应详细阅读本询价书，参与报价即视为对本询价书所列之条款均表示接受。

- （七）采购人对违反约定的供应商或成交人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》进行管理考核（详见附件1）。

- （八）本次询比价解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部所有；风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690。

- 七、其他事项

- （一）成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- （二）违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部。

江苏索普化工股份有限公司安全环境部

日期：2026年5月20日

附件1

报价函

- 江苏索普化工股份有限公司：

- 报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：       为全权代表，参加贵方公开比价活动，报价如下：

- 1.项目总报价（含税）：（大写）                元人民币；         税率%。 本次报价除含税总报价，还需要根据采购清单提供分项、单项报价。

| 热电烟气排口自动监控设施第三方运维技术服务采购清单 税率： % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维设备 | 型号 | 数量 | 运维费单价 （元/台.年） | 运维费总价 （元/3年） |
| 1 | CEMS在线分析仪 | CEMS-5000-L/ FT-3000 | 3 |  |  |
| 2 | 烟尘仪 | LFS800 | 2 |  |  |
| 3 | 流量计 | PT-500 | 2 |  |  |
| 4 | 数采仪 （包含数据服务费） | K37A | 2 |  |  |
| 合计 | 大写（含税价） |  |  |  |  |

- 2.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 3.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 4.不接受项：________________________。

- 承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

- 全权代表（签字）：________ 联系电话：________

- 报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件 2：易损易耗品清单

| 单元 |  | 序号 | 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取 样 部 分 |  | 1 | 风机滤芯 |  | 125*65*125mm |  |
|  |  | 2 | PT100 铂电阻 |  | PT100 |  |
|  |  | 3 | 采样泵泵膜 |  | A141SH |  |
|  |  | 4 | 探头密封圈 |  | 橡胶50mm |  |
|  |  | 5 | 取样截止阀 |  | GZ300 |  |
|  |  | 6 | 两通电磁阀 |  | 2V025-08 |  |
|  |  | 7 | 探头加热温控器 |  | TS4S-24R |  |
|  |  | 8 | 颗粒物伴热管 |  | 1.2m,16*19 |  |
|  |  | 9 | 阀箱过滤器 |  | 32*26*64mm |  |
| 机 柜 | 10 | 流量计 | DK800 |  |
|  | 11 | 气控阀 | 4V210-08 |  |
|  | 12 | 聚四氟乙烯管 | 四氟，6mm |  |
|  | 13 | 气源软管 | PU，8mm |  |
|  | 14 | 伴热温控器 | TS4S-24R |  |
|  | 15 | 断路器 | CDM3S/3P |  |
|  | 16 | 24V 开关电源 | NDR-150 |  |
|  | 17 | 导轨式插座 | AC30-108 |  |
|  | 18 | 固态继电器 | SSR-25DA |  |
|  | 19 | 继电器 | MY4N-J |  |
|  | 20 | 防水接头 | M8*1.25 |  |
| 其它 | 21 | 标准气体（高、中、低） | SO 2、NOx、O2、氯化氢高中低三种标气 |  |
|  | 22 | 氟胶 O 型圈 | 50mm |  |
|  | 23 | 减压阀 | R21-2N-4P |  |

查勘内容： 索普股份热电烟气排口在线自动监控设施运维技术服务

查勘地点：江苏索普化工股份有限公司

带领查勘人员签名：

报价单位签名：

附件3：现场勘察表