智能数字压力校验仪
设备技术指标不低于以下要求：
[bookmark: _GoBack]★1、压力范围：(0～16)kPa；一块；准确度等级：0.02
★2、内置DC24V电源，支持电流电压和开关量测量，可直接开展现场变送器、传感器检定/校准工作；
★3、可以校验HART智能压力变送器,具备HART智能校准和手操器模式；
4、具备多种压力单位切换，具备温度补偿功能；不小于8G存储空间，可以存储检校数据、屏幕截图、测试任务等信息，数据可以通过USB Type-C接口或连接专用软件导出；
5、IP67防护等级，不小于3.4寸触摸屏，支持0°、90°、180°、270°四种屏幕显示方向，适应不同操作方式需要，支持投屏显示；
★6、通讯方式：WiFi、BLE，USBType-C，支持与手机APP和已有实验室系统软件连接；配合已有软甲导出原始数据和证书出具。
7、内置多种应用：模拟指针式表盘、峰峰值统计、比例缩放、滤波、去皮、压力单位切换、分辨力设置、单位转换、泄露测试、安全阀测试、手操器、任务、数据记录、数据管理等
★8、内置电信号测量功能，电测指标（范围，准确度）：
电压测量：(-30~30)V，±(0.01%RD+1.5mV)
电流测量：(-30~30)mA，±(0.01%RD+1.5μA)
开关检测：支持机械式和NPN、PNP电子式开关
24V输出：24V±1%，最大带载30mA。
技术依据：该装置应满足JJG882-2019《压力变送器》、 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程的要求。
★带法定计量机构检定证书

