采购询价书
我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
1、 项目概况
1.项目名称：计划运行部醋酸VOC在线分析仪新增两路废水提升装置排气分析点改造
2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部
3.报价截止与评审时间：2026年7月14日14：00（北京时间）
4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5.交货时间：合同签订后，2026年10月31日前完成，并验收合格交付运行（如无法满足请在报价时注明）；
6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）
7.公示查询：www.sopo.com.cn
2、 采购内容及要求
（一） 采购内容
1台气相色谱仪现场增加2个分析流路改造。色谱仪原品牌维美德；仪器型号MAXUM_II；序列号5515850020；流路数1路；测量组分：测量醋酸VOC处理装置烟囱排口浓度FIDCH4、NMHC、CH3COOH、丙酸。改造要求：在原有分析的基础上增加两个流路，增加后三流路轮流进行分析，每个分析流路周期10分钟。改造过程中涉及的材料、安装（除前处理采样器和预处理箱为指导安装）、调试均由报价人承担。详见附件2：计划运行部醋酸VOC在线分析仪新增两路废水提升装置排气分析点维修方案（利旧）。                          
成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；
    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术及资质要求
1.资质要求：具有与项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和维美德在线气相色谱仪现场维护、维修业绩（必须提供近五年内，至少3家已履约完成的业绩，需提供合同复印件、合同对应发票或验收报告）。
2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。
三、报价要求
（一）报价方式
1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。
2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。
3.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。
（二）付款方式
验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款1年质保后付清。
· 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。
· 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。
· 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。
（三）报价提交方式
线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。
（四）送达地址及联系方式
· 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部
· 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）
· 联 系 人：冯玉华，电话：13815151208
（五）疑问咨询
· 报价联系人：冯玉华13815151208（详情咨询）
· 部门负责人：解云13913442555
四、其他要求
（一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：
· 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；
· 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。
（二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
（三）售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。
（四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。
五、评审流程
1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。
2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择合计价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。
3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。
4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。
六、违约责任
1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。
2.质量不合格：
· 验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。
· 解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。
3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。
七、其他事项
1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。
2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。
3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。
4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

 


江苏索普化工股份有限公司供应保障部
日期：2026年7月2日


附件1：
报价函
江苏索普化工股份有限公司：
（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：
1.项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率     %（附分项报价清单）。
2.交货时间：________________________。
3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。
4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
5.不接受项：________________________。
6.分项报价清单
	序号
	名称
	型号及技术要求
	单位
	数量
	产品品牌
	单价
	总价
	税率

	1
	采样器
	DN25（RF） PN1.6  316L 接口1/4"卡套；滤芯材质316L 滤孔径10um 滤芯密封材质PTFE；带加热 温控可调0～140℃ ExdIICT4 Gb  IP66；外壳304材质 板材壁厚1.5mm  保温材质：难燃聚氨酯 外壳整体尺寸尽量≤400*220*220mm
	只
	2
	
	
	
	

	2
	预处理箱
	箱体304不锈钢材质，集成过滤、稳压、气路切换；适配NMHC组分检测；
	套
	2
	
	
	
	

	3
	防爆抽气泵（取样管线长250米，单泵单路取样  推荐品牌：比勒（BUHLER）、KNF）
	220V 额定电流≤1.2A;满足流量 6～8L/min；输出压力：0.1MPa～0.15MPa;  Exd IICT4 Gb；介质温度：140℃ 输出输入接口：1/4" PTFE卡套
	台
	2
	
	
	
	

	4
	初级精密过滤器
	316L 材质；1/4" 接口；过滤精度 7μm；密封材质PTFE
	套
	2
	
	
	
	

	5
	二级过滤器
	管式过滤器；316L 材质；1/4" 接口；过滤精度 2μm；密封材质PTFE
	套
	2
	
	
	
	

	6
	气液分离器
	耐酸性介质；自动排液；适配高湿废气；PN1.6；进、出口接头1/4NPT
	套
	2
	
	
	
	

	7
	稳压阀
	316L/PTFE 材质；1/4" 卡套接口；压力可调；密封材质PTFE
	套
	2
	
	
	
	

	8
	气路三通
	316L 1/4"；双卡套密封
	套
	2
	
	
	
	

	9
	开关球阀
	1/4"；316L； 
	套
	4
	
	
	
	

	10
	气动切换阀
	1/4"；316L；
	套
	1
	
	
	
	

	11
	电伴热电源配电箱（取样管线长，120米处中间供电箱供电，4用两备）
	1路总开关64A;6路分支开关16A带漏电保护Exd IICT4 Gb  IP65
	只
	1
	
	
	
	

	12
	PLC反吹系统
	使用工厂氮气对三流路取样管路及滤芯定期反吹
	套
	1
	
	
	
	

	13
	一体化取样管（推荐品牌：瑞侃、O'BRIEN、赛盟）
	316SS一体化伴热管线1/4"*2 （壁厚0.89mm） 进口伴热带(瑞侃、O'BRIEN、赛盟)，温度120℃， 玻纤棉带双面铝箔保温材料，外部阻燃型黑色PVC材料
	米
	500
	
	
	
	

	14
	现场安装、指导及调试
	-
	项
	1
	
	
	
	

	15
	合计
	
	


[bookmark: _GoBack]（1）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式合计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。
（2）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。
（3）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。
（4）更换下的零件交由采购人统一保管。
承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。
全权代表（签字）：________ 联系电话：________
报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日


附件2
计划运行部醋酸VOC在线分析仪新增两路废水提升装置排气分析点维修方案（利旧）
一、作业环境：
	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	现场有无危害介质：有■ 无□
	可能存在N2气窒息

	2
	现场有无易燃介质：有■ 无□
	可能存在H2、CO等易燃介质

	3
	是否需要防护作业：有□ 无■
	

	4
	是否需要动火作业：有□ 无■
	

	5
	是否需要登高作业：有□ 无■
	

	6
	是否需要起吊作业：有□ 无■
	

	7
	检修平台：        有□ 无■
	

	8
	受限空间：        是□ 否■
	


二、检修方案：
1.项目名称。
计划运行部醋酸VOC在线分析仪新增两路废水提升装置排气分析点维修方案（项目号CPGN202501）。
2.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置
2.1气相色谱仪
位号：AT-02（醋酸）
安装地点：醋酸VOC装置在线分析小屋。
品牌：维美德
仪器型号：MAXUM_II
序列号：5515850020
流路数：1
测量组分：测量醋酸VOC处理装置烟囱排口浓度
FID：CH4、NMHC、CH3COOH、丙酸；
3.情况说明：
根据醋酸厂废水处理环保提升项目（项目号CPGN202501）应用需要，利旧醋酸VOC装置在线气相色谱仪，在原有分析的基础上增加两个流路，增加后三流路轮流进行分析，每个分析流路周期10分钟。
4.检修要求：
4.1乙方负责的现场施工内容包括：
4.1.1 一体化取样管及电伴热电源配电箱由买方负责安装施放固定到位；
4.3.2 卖方负责现场前处理采样器和预处理箱的指导安装；
4.3.3 现场一体化取样管、前处理采样器和预处理箱安装到位后，卖方负责与现场在用预处理管路连接并进行切换调试，并增加485信号地址及状态地址；
4.3.4 现场信号完成，与DCS联调，DCS能准确收到数据信号；
4.3.5 维修完成后，对色谱进行校准；
4.3.6 做好相应的调试、校准记录和维修记录等。
5乙方供货清单：
5.1乙方必须更换的备件（固定项）
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	采样器
	DN25（RF） PN1.6  316L 接口1/4"卡套；滤芯材质316L 滤孔径10um 滤芯密封材质PTFE；带加热 温控可调0～140℃ ExdIICT4 Gb  IP66；外壳304材质 板材壁厚1.5mm  保温材质：难燃聚氨酯 外壳整体尺寸尽量≤400*220*220mm
	只
	2
	/

	2
	预处理箱
	箱体304不锈钢材质，集成过滤、稳压、气路切换；适配NMHC组分检测；
	套
	2
	/

	2.1
	防爆抽气泵
	220V 额定电流≤1.2A;满足流量 6～8L/min；输出压力：0.1MPa～0.15MPa;  Exd IICT4 Gb；介质温度：140℃ 输出输入接口：1/4" PTFE卡套
	台
	2
	取样管线长250米，单泵单路取样  推荐品牌：比勒（BUHLER）、KNF

	2.2
	初级精密过滤器
	316L 材质；1/4" 接口；过滤精度 7μm；密封材质PTFE
	套
	2
	/

	2.3
	二级过滤器
	管式过滤器；316L 材质；1/4" 接口；过滤精度 2μm；密封材质PTFE
	套
	2
	/

	2.4
	气液分离器
	耐酸性介质；自动排液；适配高湿废气；PN1.6；进、出口接头1/4NPT
	套
	2
	/

	2.5
	稳压阀
	316L/PTFE 材质；1/4" 卡套接口；压力可调；密封材质PTFE
	套
	2
	/

	2.6
	气路三通
	316L 1/4"；双卡套密封
	套
	2
	/

	2.7
	开关球阀
	1/4"；316L； 
	套
	4
	/

	2.8
	气动切换阀
	1/4"；316L；
	套
	1
	/

	3
	电伴热电源配电箱
	1路总开关64A;6路分支开关16A带漏电保护Exd IICT4 Gb  IP65
	只
	1
	取样管线长，120米处中间供电箱供电，4用两备

	4
	PLC反吹系统
	使用工厂氮气对三流路取样管路及滤芯定期反吹
	套
	1
	/

	5
	一体化取样管
	316SS一体化伴热管线1/4"*2 （壁厚0.89mm） 进口伴热带(瑞侃、O'BRIEN、赛盟)，温度120℃， 玻纤棉带双面铝箔保温材料，外部阻燃型黑色PVC材料
	米
	500
	推荐品牌：瑞侃、O'BRIEN、赛盟



三、工期要求：
乙方需在2026年10月31日前完成所有维修。
四、验收标准:
1.完成维修后，乙方须建立并提供完善的材料档案，包括检查记录、校准记录、维修报告等交付甲方。
2.由计划运行部进行维修后的数据核对;所有待维修的分析仪，数据必须准确且稳定运行三个月方能验收合格。
五、质保要求:
1.质保期：自维修完成后整机质保三个月，更换的备件质保一年。
2.乙方应对改造完成后的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证。
六、环保要求：
  乙方作业后清理现场，更换下的废料集中交甲方管理。
七、维保单位的资质:
有现场服务经验。需提供维美德在线气相色谱仪相关维护、维修业绩。


