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1 工艺需求
[bookmark: _Hlk71882111]根据醋酸厂废水处理环保提升项目（项目号:CPGN202501）工艺监测需要，对膜系统YC3装置出口产水、催化降解MF4装置出口产水端进行在线监测，监测参数：COD。监测膜系统出口产水、催化降解产水端的水样，供分析单元检测分析。具备管线自动冲洗功能。配置微型水站和预处理柜，微型水站包含流通池和分析单元，预处理柜包括预处理系统。通过分析仪表对测点进行取样分析，分析后数据采集模块采集仪表数据，将数据上传至企业的中控室，实现分厂的自我监管。
2 卖方职责
2.1. 卖方必须确保提供的仪表设备的完整性、可靠性和适用性，必须保证酸性水质不会对分析仪表的采样，分析数据的准确性造成干扰。
2.2. 卖方必须对仪表进行计算、选型，保证计算结果、选型的正确性，并完全满足现场的使用要求，选型错误必须由卖方负责。
2.3. 本技术方案作为合同附件的一部分，卖方必须保证其提供的产品满足本技术方案的工艺条件及要求，并能适应装置的环境及公用工程条件。除特殊说明外，工艺数据及要求应以询价文件为准。如有不符合，无论卖方文件是否被买方确认，所产生的问题必须卖方负责。
2.4. 卖方提供的仪表应整体供货。若某些部件或附件不能整体安装，卖方应得到业主的批准。
2.5. 卖方必须确保提供现场安装指导、现场调试、现场培训、开工期间保运等售后服务。
2.6. 卖方必须根据技术方案的规定，提供技术资料供买方确认审查，提供最终资料和随机资料，并应确保提供的技术资料准确无误。
2.7. 上述责任工作应全部包含在合同价格中。如由于卖方不履行职责而造成的一切后果必须由卖方承担。
2.8. 如果本技术方案中的要求与相关的标准、规范、仪表规格书、图纸和询价规格书等有任何冲突，应提交给买方澄清/解决。
2.9. 卖方不得以主观臆测来代替买方未提供的任何资料，卖方应从买方或其它可靠来源获取必要的信息和资料。买方将拒绝接受任何因对必要信息缺乏了解而引起的索赔。
2.10. 卖方应提交一份设备安装、操作和维护所必需的，或可能用到的用具、特殊工具和附件的完整清单，即使这些器具没有包括在图纸、规格书或数据表中。
2.11. 卖方应提交一份公用工程需求和消耗量完整清单，包括供电、仪表风、冷却水和蒸汽等。
2.12. 卖方应列出并详细说明本规格书与相关规范间的所有偏差。
3 标准和规范
《水质化学需氧量测定重铬酸钾法》GB/T 11914-1989
《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T 212-2005
《环境污染源自动监控信息传输交换技术规范》HJ/T 352-2007
《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》HJ/T 353-2007
《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》HJ/T 354-2007
《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》HJ/T 356-2007
《化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪》HJ/T 377-2007
《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50131-2007
4仪表需求清单
	序号
	名称
	型号或说明
	数量
	备注

	1
	COD分析仪
	0~10000mg/L重复性误差≤5%；示值误差3%
	1台
	/

	2
	COD分析仪
	0~30000mg/L重复性误差≤5%；示值误差3%
	1台
	/

	3
	标液及试剂
	0~10000mg/L量程配用套装
	1年用量
	按2h分析出一次结果计算用量

	4
	标液及试剂
	0~30000mg/L量程配用套装
	1年用量
	按2h分析出一次结果计算用量

	3
	预处理系统（箱）
	壁挂安装于机柜外面
	2套
	/

	4
	不锈钢法兰
	[bookmark: _GoBack]PN16 DN25  316L
	2片
	/

	12
	防爆分析机柜
	尺寸大小便于平时仪器维护，更换试剂工作；外板采用2 mm 厚304SS 材质，内板采用1.5mm厚304SS 材质，双层不锈钢保温，保温：聚氨酯。有不锈钢防雨檐，不锈钢柜有灯、防爆空调、信号箱、公用电源箱、电源分配箱等；包含防爆空调 防爆等级：Exd IICT4 Gb
	2套
	/

	13
	一体化电伴热
	材质316L 外径：12.7mm 
壁厚0.89mm玻纤棉带双面铝箔保温材料，外部阻 燃型黑色PVC材料
	50米
	/


5仪表技术要求
[bookmark: OLE_LINK2]5.1.报价单位在报价前需联系业主方实地勘查，根据现场情况，制定方案，要求方案处理效果好，分析效果符合验收标准，分析仪须有成熟的应用业绩，备件及易耗件通用性强，报价方必须有预处理集成业绩。
6 系统技术要求：
根据醋酸废水处理环保提升工艺监测需要，对水样进行在线监测，监测参数有：COD。分析过程和水池采样处理同步，分析数据以4-20mA或RS485信号形式传至DCS。
6.1 系统组成
项目主要由以下几个部分组成：
6.1.1在线分析仪表单元
YC3装置出口产水：COD分析仪+预处理系统+防爆机柜（1套）
MF4装置出口终产水：COD分析仪+预处理系统+防爆机柜（1套）
6.1.2采水、配水单元及控制单元
包括采水单元、配水单元两部分。配水单元根据情况配置相应的预处理单元，含压力表，流量计及过滤，采水单元需要带自清洗系统。样品处理系统随分析仪机柜成套提供，采样及预处理所有管阀件全部采用 316L 材质，卖方保证预处理系统满足分析仪使用要求。卖方为每路样品在机柜外设置采样接口及回水接口；施工方负责将采样管线及回水管线引至分析机柜接口处。并将采样后回水引至无压回水点。
样品处理系统安装于机柜外。取样管线材质316L一体化伴热管。

6.1.3数据采集、传输与控制单元
4-20MA或RS485信号传输至控制室DCS
6.1.4分析柜
采用防爆不锈钢柜现场安装，尺寸大小便于平时仪器维护，更换试剂工作。材质为内外304SS不锈钢。外板采用2 mm 厚304SS 材质，内板采用1.5mm厚304SS 材质，双层不锈钢保温，保温：聚氨酯。有不锈钢防雨檐，不锈钢柜有灯、防爆空调、信号箱、公用电源箱、电源分配箱等。

6.2仪表技术参数
COD 
· 分析原理：基于中国国家标准GB11914-89 水质—化学需氧量测定---重铬酸钾法，用光度法测量样品吸光度，通过吸光度与水样COD值的线性关系进行分析测定。
· 测量范围：0~10000mg/L（1台）、0~30000mg/L（1台）
· 最小分辨率：≤0.1 mg/L
· 零点漂移：±2mg/L
· 量程漂移：±3%FS
· 重复性误差：≤5%
· 示值误差：±3%
· 信号输出：4-20mADC+RS485
· 仪器可以自动实现管道清洗，无需用户干预，避免测量误差。
· 自我诊断功能，便于调试、维护、比对测试，协助维护人员对故障进行分析。
· 单通道高集成阀岛，维修、拆装、清洗简单快捷。
· 全天候联网功能，随时随地监控仪表运行状态。
· 当发生液体泄漏时，设备自带的湿度传感器会发生报警，并自动锁定。
· 单套试剂可做500个样。
· 报警功能，试剂不足等信息提取直观、准确的显示。
· 采用恒温光纤技术和光强补偿算法，仪表长期漂移量小。
· 根据实际情况，可以调节显色温度及时间，确保反应充分。
	
6.3标液、药剂
6.3.1卖方提供仪表标液、药剂的配方及列举各表计标液、药剂的年度使用量（分析频次按每2小时出一次结果计算）、单位标液、药剂价格。卖方对仪表使用成品标液、药剂具有五年内长期供货能力。
6.3.2 卖方报价需包含单台仪表一年内所需的标液、药剂量，一年内分批次入厂。
[bookmark: _Toc21425]7.集成材料部件选配一览表
	序号
	部件类型
	供货商名称

	1. 
	水质分析仪（COD）
	哈希、岛津、赛默飞

	2. 
	管阀件及接头（316）
	

	3. 
	金属烧结过滤器（316）
	

	4. 
	金属转子流量计（316）
	

	5. 
	自清洗过滤器（316）
	

	6. 
	温度计、压力表（316）
	

	7. 
	电磁阀（316）
	

	8. 
	防爆接线箱Exd IICT4 Gb
	

	9. 
	防爆开关Exd IICT4 Gb
	

	10. 
	防爆空调Exd IICT4 Gb
	

	11. 
	接线端子
	

	12. 
	一体化电伴热管缆外径1/2in 壁厚0.89mm 保温材料玻纤棉自限温40度
	



8. 	技术服务
8.1	开工资料确认
合同签定后2周内，供方向需方提供1套完整的分析仪器安装资料及公用工程条件，供需方审查确认后作为正式的施工资料。
8.2  技术培训
在系统调试完毕后，提供4人现场免费分析系统的原理、操作和维护的培训。
8.3 安装调试和现场验收测试（SAT）
工厂验收后，供方将所有设备包装发运到现场，整个系统具备条件后（由需方提前两周通知供方），供方指派有经验的工程师到现场负责设备的安装指导，静态调试；在具备开车投运的条件下（由需方提前两周通知供方），供方负责派服务工程师到现场调试与投运，系统投运连续无故障运行48小时后，即视为现场验收测试通过，用户代表即应签字验收。

8.4	质量保证及售后服务
整套设备（含分析仪主机、采样及预处理系统等）的质量保证期为一年，质量保证期从最终验收之日起算，或者交货后18个月，二者先到为准。
供方提整套设备（的终身售后服务，供方分析仪本机的进口报关单、官方售后服务网址、电话及售后服务人员姓名，质保期内免费上门服务，质保期后按双方商定的合作方式提供服务。
供方的服务响应时间为：接到需方通知2小时内做出响应，如果有必要24小时内技术人员到达现场，到达现场依然无法排除故障时，有临时替换手段，以免影响需方生产需要。
供方确保长期优惠供应正品备品备件。
包含1年的试剂用量。
9 供货时间
合同签订后2个月内
