江苏索普化工股份有限公司

醋酸厂废水处理环保提升项目CPGN202501

技

术

方

案

2026年6月

1 工艺需求

根据醋酸厂废水处理环保提升项目（项目号:CPGN202501）工艺监测需要，对膜系统YC3装置出口产水、催化降解MF4装置出口产水端进行在线监测，监测参数：COD。监测膜系统出口产水、催化降解产水端的水样，供分析单元检测分析。具备管线自动冲洗功能。配置微型水站和预处理柜，微型水站包含流通池和分析单元，预处理柜包括预处理系统。通过分析仪表对测点进行取样分析，分析后数据采集模块采集仪表数据，将数据上传至企业的中控室，实现分厂的自我监管。

2 卖方职责

2.1. 卖方必须确保提供的仪表设备的完整性、可靠性和适用性，必须保证酸性水质不会对分析仪表的采样，分析数据的准确性造成干扰。

2.2. 卖方必须对仪表进行计算、选型，保证计算结果、选型的正确性，并完全满足现场的使用要求，选型错误必须由卖方负责。

2.3. 本技术方案作为合同附件的一部分，卖方必须保证其提供的产品满足本技术方案的工艺条件及要求，并能适应装置的环境及公用工程条件。除特殊说明外，工艺数据及要求应以询价文件为准。如有不符合，无论卖方文件是否被买方确认，所产生的问题必须卖方负责。

2.4. 卖方提供的仪表应整体供货。若某些部件或附件不能整体安装，卖方应得到业主的批准。

2.5. 卖方必须确保提供现场安装指导、现场调试、现场培训、开工期间保运等售后服务。

2.6. 卖方必须根据技术方案的规定，提供技术资料供买方确认审查，提供最终资料和随机资料，并应确保提供的技术资料准确无误。

2.7. 上述责任工作应全部包含在合同价格中。如由于卖方不履行职责而造成的一切后果必须由卖方承担。

2.8. 如果本技术方案中的要求与相关的标准、规范、仪表规格书、图纸和询价规格书等有任何冲突，应提交给买方澄清/解决。

2.9. 卖方不得以主观臆测来代替买方未提供的任何资料，卖方应从买方或其它可靠来源获取必要的信息和资料。买方将拒绝接受任何因对必要信息缺乏了解而引起的索赔。

2.10. 卖方应提交一份设备安装、操作和维护所必需的，或可能用到的用具、特殊工具和附件的完整清单，即使这些器具没有包括在图纸、规格书或数据表中。

2.11. 卖方应提交一份公用工程需求和消耗量完整清单，包括供电、仪表风、冷却水和蒸汽等。

2.12. 卖方应列出并详细说明本规格书与相关规范间的所有偏差。

3 标准和规范

《水质化学需氧量测定重铬酸钾法》GB/T 11914-1989

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T 212-2005

《环境污染源自动监控信息传输交换技术规范》HJ/T 352-2007

《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》HJ/T 353-2007

《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》HJ/T 354-2007

《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》HJ/T 356-2007

《化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪》HJ/T 377-2007

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50131-2007

4仪表需求清单

| 序号 | 名称 | 型号或说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD分析仪 | 0~10000mg/L重复性误差≤5%；示值误差3% | 1台 | / |
| 2 | COD分析仪 | 0~30000mg/L重复性误差≤5%；示值误差3% | 1台 | / |
| 3 | 标液及试剂 | 0~10000mg/L量程配用套装 | 1年用量 | 按2h分析出一次结果计算用量 |
| 4 | 标液及试剂 | 0~30000mg/L量程配用套装 | 1年用量 | 按2h分析出一次结果计算用量 |
| 3 | 预处理系统（箱） | 壁挂安装于机柜外面 | 2套 | / |
| 4 | 不锈钢法兰 | PN16 DN25 316L | 2片 | / |
| 12 | 防爆分析机柜 | 尺寸大小便于平时仪器维护，更换试剂工作；外板采用2 mm 厚304SS 材质，内板采用1.5mm厚304SS 材质，双层不锈钢保温，保温：聚氨酯。有不锈钢防雨檐，不锈钢柜有灯、防爆空调、信号箱、公用电源箱、电源分配箱等；包含防爆空调 防爆等级：Exd IICT4 Gb | 2套 | / |
| 13 | 一体化电伴热 | 材质316L 外径：12.7mm # 壁厚0.89mm玻纤棉带双面铝箔保温材料，外部阻 燃型黑色PVC材料 | 50米 | / |

5仪表技术要求

5.1.报价单位在报价前需联系业主方实地勘查，根据现场情况，制定方案，要求方案处理效果好，分析效果符合验收标准，分析仪须有成熟的应用业绩，备件及易耗件通用性强，报价方必须有预处理集成业绩。

6 系统技术要求：

根据醋酸废水处理环保提升工艺监测需要，对水样进行在线监测，监测参数有：COD。分析过程和水池采样处理同步，分析数据以4-20mA或RS485信号形式传至DCS。

6.1 系统组成

项目主要由以下几个部分组成：

6.1.1在线分析仪表单元

YC3装置出口产水：COD分析仪+预处理系统+防爆机柜（1套）

MF4装置出口终产水：COD分析仪+预处理系统+防爆机柜（1套）

6.1.2采水、配水单元及控制单元

包括采水单元、配水单元两部分。配水单元根据情况配置相应的预处理单元，含压力表，流量计及过滤，采水单元需要带自清洗系统。样品处理系统随分析仪机柜成套提供，采样及预处理所有管阀件全部采用 316L 材质，卖方保证预处理系统满足分析仪使用要求。卖方为每路样品在机柜外设置采样接口及回水接口；施工方负责将采样管线及回水管线引至分析机柜接口处。并将采样后回水引至无压回水点。

样品处理系统安装于机柜外。取样管线材质316L一体化伴热管。



6.1.3数据采集、传输与控制单元

4-20MA或RS485信号传输至控制室DCS

6.1.4分析柜

采用防爆不锈钢柜现场安装，尺寸大小便于平时仪器维护，更换试剂工作。材质为内外304SS不锈钢。外板采用2 mm 厚304SS 材质，内板采用1.5mm厚304SS 材质，双层不锈钢保温，保温：聚氨酯。有不锈钢防雨檐，不锈钢柜有灯、防爆空调、信号箱、公用电源箱、电源分配箱等。

6.2仪表技术参数

COD

- 分析原理：基于中国国家标准GB11914-89 水质—化学需氧量测定---重铬酸钾法，用光度法测量样品吸光度，通过吸光度与水样COD值的线性关系进行分析测定。

- 测量范围：0~10000mg/L（1台）、0~30000mg/L（1台）

- 最小分辨率：≤0.1 mg/L

- 零点漂移：±2mg/L

- 量程漂移：±3%FS

- 重复性误差：≤5%

- 示值误差：±3%

- 信号输出：4-20mADC+RS485

- 仪器可以自动实现管道清洗，无需用户干预，避免测量误差。

- 自我诊断功能，便于调试、维护、比对测试，协助维护人员对故障进行分析。

- 单通道高集成阀岛，维修、拆装、清洗简单快捷。

- 全天候联网功能，随时随地监控仪表运行状态。

- 当发生液体泄漏时，设备自带的湿度传感器会发生报警，并自动锁定。

- 单套试剂可做500个样。

- 报警功能，试剂不足等信息提取直观、准确的显示。

- 采用恒温光纤技术和光强补偿算法，仪表长期漂移量小。

- 根据实际情况，可以调节显色温度及时间，确保反应充分。

6.3标液、药剂

6.3.1卖方提供仪表标液、药剂的配方及列举各表计标液、药剂的年度使用量（分析频次按每2小时出一次结果计算）、单位标液、药剂价格。卖方对仪表使用成品标液、药剂具有五年内长期供货能力。

6.3.2 卖方报价需包含单台仪表一年内所需的标液、药剂量，一年内分批次入厂。

7.集成材料部件选配一览表

| 序号 | 部件类型 | 供货商名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 水质分析仪（COD） | 哈希、岛津、赛默飞 |
|  | 管阀件及接头（316） |  |
|  | 金属烧结过滤器（316） |  |
|  | 金属转子流量计（316） |  |
|  | 自清洗过滤器（316） |  |
|  | 温度计、压力表（316） |  |
|  | 电磁阀（316） |  |
|  | 防爆接线箱Exd IICT4 Gb |  |
|  | 防爆开关Exd IICT4 Gb |  |
|  | 防爆空调Exd IICT4 Gb |  |
|  | 接线端子 |  |
|  | 一体化电伴热管缆外径1/2in 壁厚0.89mm 保温材料玻纤棉自限温40度 |  |

8. 	技术服务

8.1	开工资料确认

合同签定后2周内，供方向需方提供1套完整的分析仪器安装资料及公用工程条件，供需方审查确认后作为正式的施工资料。

8.2  技术培训

在系统调试完毕后，提供4人现场免费分析系统的原理、操作和维护的培训。

8.3 安装调试和现场验收测试（SAT）

工厂验收后，供方将所有设备包装发运到现场，整个系统具备条件后（由需方提前两周通知供方），供方指派有经验的工程师到现场负责设备的安装指导，静态调试；在具备开车投运的条件下（由需方提前两周通知供方），供方负责派服务工程师到现场调试与投运，系统投运连续无故障运行48小时后，即视为现场验收测试通过，用户代表即应签字验收。

8.4	质量保证及售后服务

整套设备（含分析仪主机、采样及预处理系统等）的质量保证期为一年，质量保证期从最终验收之日起算，或者交货后18个月，二者先到为准。

供方提整套设备（的终身售后服务，供方分析仪本机的进口报关单、官方售后服务网址、电话及售后服务人员姓名，质保期内免费上门服务，质保期后按双方商定的合作方式提供服务。

供方的服务响应时间为：接到需方通知2小时内做出响应，如果有必要24小时内技术人员到达现场，到达现场依然无法排除故障时，有临时替换手段，以免影响需方生产需要。

供方确保长期优惠供应正品备品备件。

包含1年的试剂用量。

9 供货时间

合同签订后2个月内