技术规格及要求
1.总则 
1.1设备名称：一次仪表
1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。
1.3本次采购的全部仪表用于醋酸乙烯装置，它包括的功能设计、选型、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。
1.4本次采购要求所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行。
2.产品描述
2.1 本批压力仪表台如下：
	序号
	型式
	量程MPa
	数量
	供货数量
	备注

	压力表

	1
	BS6S10
	-0.1～0.15
	1
	1
	

	2
	BS6S10
	0～0.16
	1
	1
	

	3
	BS6S10
	0～0.25
	1
	1
	

	4
	BS6L10
	0～0.6

	1
	1
	

	5
	BS6S10
	
	2
	2
	

	6
	MS6SS
	0～1.0
	4
	5
	

	7
	BS6S10
	0～1.6
	19
	22
	

	8
	BS6L10
	
	5
	6
	

	9
	DS6L10
	0～10kPa
	10
	11
	

	10
	DS6S10
	0～16kPa
	1
	1
	

	11
	BS6S10
	0～2.5

	13
	15
	

	12
	BS6S10(O)
	
	1
	1
	

	13
	MS6SS
	
	4
	5
	

	14
	MS6SST
	
	1
	1
	

	15
	BS6S10
	0～4
	6
	7
	

	16
	BS6S10T
	0～4.0
	2
	2
	

	17
	DHC10
	0～40kPa
	1
	1
	

	18
	DS6L10
	-6～10kPa
	5
	6
	

	19
	DHC10
	-6～10kPa
	5
	6
	

	
	总数
	83
	95
	

	隔膜压力表

	1
	B4HC
	-0.1～0.15
	3
	4
	

	2
	N4S6LS
	0～0.25
	2
	2
	

	
	B4HC
	
	1
	1
	

	4
	B4S6LS
	0～0.4
	2
	2
	

	5
	B4HC
	0～0.6
	3
	4
	

	6
	B4HCS
	
	1
	1
	

	7
	B4S6L
	
	5
	6
	

	8
	B4S6LS
	
	2
	2
	

	9
	N4S6LS
	
	3
	4
	

	15
	B4HC
	0～1.0
	2
	2
	

	16
	B4HCS
	
	10
	11
	

	17
	B4S6L
	
	14
	16
	

	18
	MS6L
	
	1
	1
	

	19
	N4S6LS
	
	7
	8
	

	20
	B4HC
	0～1.6
	12
	13
	

	21
			B4HCS
	
	37
	41
	

	22
	B4S6L
	
	31
	34
	

	23
	B4S6LS
	
	23
	26
	

	24
	D4HC
	
	3
	4
	

	25
	D4HCS
	
	2
	2
	

	26
			D4S6L
	
	1
	1
	

	27
			N4S6LS
	
	6
	7
	

	28
	B4HCS
	0～2.5
	2
	2
	

	29
	B4S6L
	
	4
	5
	

	30
	B4S6LS
	
	5
	6
	

	31
	BMS6L
	
	1
	1
	

	32
	D4HC
	
	3
	4
	

	33
	D4HCS
	
	2
	2
	

	34
	D4S6L
	
	6
	7
	

	35
	D4HC
	0～4
	4
	5
	

	36
	D4S6L
	
	3
	4
	

	37
			D4S6LS
	
	3
	4
	

	38
	D4HCS
	0～4.0
	2
	2
	

	39
	D4S6LT
	
	1
	1
	

	40
			D4HCST
	0～6.0
	2
	2
	

	41
	    D4S6LS
	
	2
	2
	

	42
	D4S6LST
	
	8
	9
	

	43
	D4S6LT
	
	4
	5
	

	
	总数
	223
	253
	

	差压表

	1
	B4S6L10
	1
	1
	




2.2 本批温度仪表如下：
	序号
	型式
	量程℃
	数量
	供货数量(套)
	备注

	
	B4S6L150
	0～100
	1
	1
	

	
	B4S6L25
	
	4
	5
	

	
	B4S6L30
	
	3
	4
	

	
	B4S6L35
	
	1
	1
	

	
	B4S6L50
	
	4
	5
	

	
	B4SS25
	
	24
	27
	

	
	B4SS30
	
	6
	7
	

	
	B4SS35
	
	2
	2
	

	
	B4SS50
	
	5
	6
	

	2
	B4SS25
	0～150
	5
	6
	

	
	B4S6L25
	0～200
	3
	4
	

	
	B4SS30
	
	1
	1
	

	
		D4HC30
	
	2
	2
	

	4
	B4HC30
	0～300
	4
	5
	

	5
	B4SS25
	-200～100
	2
	2
	

	6
	B4SS25、
	-50～50
	7
	8
	

	
	总数
	74
	86
	


以上仪表厂家：布莱迪、上自四厂、川仪、天康、威卡
该清单仅供参考，报价方需根据附件数据表核实各装置仪表数量，实际供货数量多出部分为备件，同规格多型式的以通用性高的型式供货，并在报价文件中提供相应的供货清单。
2.2 本批采购不得转包和供应贴牌产品。
3.设计依据	
3.1所有仪表的设计和选型应完全满足或优于数据表的要求，能满足采购方和采购方设计院提出的任何其它技术要求。
3.2环境状况：
年平均气温：                                  15.4℃；
极端最低气温：                                －12.4℃；
极端最高气温：                                40.9℃
年平均相对湿度：                              76%；
年平均大气压：                                101.4kPa
其它：仪表气源                  0.40~0.7MPa(G)
3.3仪表及所配电气附件防护要求：见数据表
4.供货及技术要求 
4.1压力表技术要求，  
4.1.1压力表整体结构牢固，抗震、抗脉动、耐腐蚀，适合工业现场长期使用。
4.1.2 隔膜体、接头、法兰等接液材质严格按照数据表要求执行，材质与介质完全兼容。
4.1.3 隔膜片应采用柔性结构，焊接/成型工艺可靠，无泄漏、无应力开裂。
4.1.4 表壳采用不锈钢材质，防护等级不低于 IP54，户外/潮湿环境不低于 IP65。
4.1.5表内填充液（耐震型）应符合温度与介质要求，无渗漏、无变色、无气泡。
4.1.6 刻度盘清晰、夜光/耐候可视性好，指针平直稳定，玻璃采用钢化或防碎材质。
4.1.7 过程连接方式、安装形式、法兰规格、密封方式严格按照数据表执行。
4.1.8 精度等级符合数据表要求，示值误差、回程误差、重复性均满足对应等级标准。
4.1.9 密封性：1.5倍量程压力保压不少于5分钟，无泄漏、无变形、无示值永久漂移。
4.1.10 静压与过载：承受1.5倍额定压力不损坏、不破裂、不失准。
4.1.11耐震型产品应具备良好阻尼效果，振动工况下指针稳定。
4.1.12 长期稳定性好，正常使用条件下一年内无明显零点漂移。
4.1.13 介质温度、环境温度适应范围满足数据表要求。
4.1.14所有材料应为全新合格材料，接液部件必须提供材质证明书。
4.1.15 隔膜、接头、法兰等关键部件加工精度高，表面处理符合防腐要求。
4.1.16 每台产品均经过压力测试、密封性测试、示值校准合格后方可出厂。
4.1.17 禁止使用再生料、劣质填料、不合格密封件。
4.1.18防爆型压力表必须具备有效防爆合格证，铭牌标志清晰。
4.1.19所有数据表压力精度等级低于±1.6%的，必须执行TSG《工艺管道安全技术规程》要求改为±1.6%。
4.2温度表技术要求，   
4.2.1 温度计采用螺旋管式双金属感温元件，反应灵敏、线性好、使用寿命长。
4.2.2 表壳材质、防护等级、表盘直径、安装形式、连接方式严格按数据表执行。
4.2.3 表壳防护等级不低于 IP55。
4.2.4 表盖采用钢化玻璃或防碎玻璃，刻度清晰、读数方便，耐油污、耐老化。
4.2.5 外保护管（探杆）材质、直径、长度严格执行数据表，壁厚均匀、耐压耐冲击。
4.2.6 外保护套管计数核心是避开流通共振，满足强度与疲劳, 主流按 ASME PTC 19.3TW 与 GB 50981 执行。
4.2.7 可动部件转动顺滑，无卡滞、无松动，指针定位稳定、无抖动。
4.2.8 按要求设计可调角、万向型，角度锁定可靠，现场可灵活调整读数方向。 
4.2.9 精度等级符合数据表要求，示值误差、回程误差均满足国标规定。
4.2.10 响应速度快，温度稳定后指针无明显漂移。
4.2.11 感温元件抗振动、抗冲击，适合工业现场连续运行。
4.2.12 外保护管密封性良好，无渗漏、无进水、无结露。
4.2.13 耐温范围满足数据表要求，长期使用不发生塑性变形。
4.2.14 环境温度、介质温度适应性满足现场工况要求。
4.2.15 所有材料为全新合格材料，保护管、接头等接液部件需提供材质证明。
4.2.16探杆表面光滑无毛刺，焊接牢固，无虚焊、无砂眼。
4.2.17 每台产品均经过温度校准、密封性测试、外观检查合格后方可出厂。
4.2.18表壳、接头防腐处理均匀，无掉漆、无锈蚀、无瑕疵。
4.2.19防爆型产品必须提供有效防爆合格证，铭牌防爆标志清晰准确。
[bookmark: page3]5.检验与验收
5.1 所有仪表发货前要按照有关最新国际标准进行检测，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。
5.2 报价方负责将所供设备运送到采购方指定地点。
5.3 货到现场后，采购方应在开箱验收前三天和报价方联系以便报价方按时派验货人员到现场进行开箱验收。报价方应及时将验货人员到达时间通知采购方，如三天内报价方人员不答复，或三天内不到采购方现场，采购方可自行验货，出现问题由报价方负责。报价方应免费进行现场服务。
5.4性能考核：单体试车后1年内仪表不发生质量故障，视为最终验收合格。
6.质量保证
6.1质量保证期为投运验收合格后12个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从报价方维修或更换后重新计算12个月。采购方责任出现仪表故障不在此范围内。
[bookmark: _GoBack]6.2 报价方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足采购方工况的要求。如果因仪表部件先天缺陷导致仪表失效，报价方应无偿更换同型号、同品质的仪表部件或本体。
6.3质保期内的备品备件均由报价方免费提供(不包括在订购的备件数量内）。合同内备件的提供时间满足采购方要求。
7.售后服务
7.1为使采购方人员能正常地进行操作和维修，报价方应免费在调试前对采购方人员进行技术培训，在调试期间对采购方人员进行操作和维修培训。
7.2报价方免费提供指导现场安装及调试的服务，时间根据工程需要确定。
7.3如质保期内仪表质量存在问题，报价方在接到采购方通知24小时内到达采购方现场，对存在问题的仪表免费维修或更换。
8.资料交付
8.1 报价方必须提供相关仪表的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、外协部件合格证等必要的质量控制和保证文件。
8.2配套资料 
8.2.1合格证书、出厂检验证书、记录单及安装、操作、维修说明书 
8.2.2对于防爆产品，供货厂商必须提供防爆认证证书复印件。
备注：报价方需确保随机备品备件的型号、符合技术规格等各项技术要求，与正常供货范围内的各项产品保持一致、同规格备件按照最高技术要求执行。
报价人推荐并提供所需开车备件及调试工具。报价人提供的仪表应成套供货，包括开车备件，并提供相关现场服务等，包括在报价总价中。
凡属仪表运行、调试、集成、维护所必需的硬件、软件和工程技术服务以及专用工具，即使本技术要求并没有要求，报价人的报价文件中也应提供说明，供采购人确认。
另列出主要备件价格清单，不包含在报价总价中，承诺2年内不涨价。

