
技术规格及要求
1.总则 
1.1设备名称：标准仪器
1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。
1.3本次采购的全部仪表用于醋酸乙烯装置，它包括的功能设计、选型、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。
1.4本次采购要求所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行。
2.产品描述
2.3 本批精密仪器  5  台如下：
	类型
	量程、基本参数
	精度等级
	厂家
	数量

	智能数字压力校验仪
	(0～600)kPa、(-30～30)mA
HART校准，全手机操作,具备手操器模式，远程app
	0.05
	康斯特，江苏睿祺通，江苏华尔威
北京远华天创，北京斯莱德
	1台

	智能数字压力校验仪
	(0～6)MPa、(-30～30)mA
HART校准，全手机操作,具备手操器模式，远程app
	0.05
	康斯特，江苏睿祺通，江苏华尔威
北京远华天创，北京斯莱德
	1台

	便携式气压泵
	压力范围：(-0.095～6)MPa
调节细度：10Pa
传压介质：空气
压力连接：M20×1.5快接内螺纹(2个)
	
	康斯特，江苏睿祺通，江苏华尔威
北京远华天创，北京斯莱德
	1套

	

	
	
	
	

	手持全自动压力校验仪
	(-100～100)kPa、(-30～30)mA
全自动校验，HART校准，全手机操作,具备手操器模式，远程app

	0.02
	康斯特，江苏睿祺通，江苏华尔威
北京远华天创，北京斯莱德
	1套

	手持式智能过程校验仪

	用于电阻、电偶、电压、电流、频率、脉冲计数等参数的I/O
	0.02
	康斯特，江苏睿祺通，江苏华尔威
北京远华天创，北京斯莱德
	1套

	可调直流电源
	可调直流电源30V5A
输出精度：四位LED高精度显示电压0.01V/电流0.001A读数精准可靠。
安全保护：过压、过流、过热、短路四重保护，异常自动切断。
输出控制：带直流输出开关按钮
	
	优利德，艾德克斯，惠象，江苏华尔威

	1台

	直流标准电阻箱
	量程：0～9999.9Ω(6盘)
最小步进0.01Ω
	0.02
	上海正阳、上海国光、上海胜绪、长城仪器、江苏华尔威

	1台

	仪表校验工作台，工作椅（带供电+抽屉）
	输入：AC220V 50Hz
输出：多路DC24V（防过载/短路）、AC220V插座
台面：防静电，承重≥80kg
结构：钢质柜体，标配抽屉、走线槽、接地端
外形尺寸：1200×600×750mm
	
	
	2套


该清单仅供参考，报价文件中提供相应的供货清单。
2.2 本批采购不得转包和供应贴牌产品。
3.设计依据	
3.1所有仪表的设计和选型应完全满足或优于数据表的要求，能满足采购方和采购方设计院提出的任何其它技术要求。
3.2环境状况：
年平均气温：                                  15.4℃；
极端最低气温：                                －12.4℃；
极端最高气温：                                40.9℃
年平均相对湿度：                              76%；
年平均大气压：                                101.4kPa
其它：仪表气源                  0.40~0.7MPa(G)
4.供货及技术要求 
4.1精密仪表技术参数如下：
智能数字压力校验仪          2台        
1、压力范围：（0~100）KPa；（0~600）KPa； 
2、精度等级：0.02级；支持表压绝压切换，满足现场绝压测量需求
3、圆形TFT电容触摸屏，全触屏式操作，手机式体验
4、内置DC24V电源，HART校准，可以校验HART智能压力变送器
5、具备手操器模式（可扩展阀门定位器、流量计离线组态等参数调整）。
6、IP67防护等级
7、WiFi、BLE等多种通信方式
8、不小于8G存储空间，可以存储检校数据、屏幕截图、测试任务等信息。
便携式气压泵                    1台
1、压力范围:(-0.95-6)MP
2、调节细度:10Pa
3、压力连接：2个M20*1.5内螺纹快速接头
4、参考体积：315mm×198mm×140mm
5、重量:不超过2.6kg
手持全自动压力校验仪             1台
1、全自动压力校验仪测量范围：（-100～100）KPa；
内置1个压力模块，准确度等级： 0.02级；
2、内置全自动压力源，气体介质，控制稳定性≤ 0.005%FS；
3、必须为手持式，轻便携带；可与手机移动终端连接，手机无线远程控制和监控，含app下载二维码；
4、支持外接模块，温度自动补偿范围(0~50)℃；模块化设计，电源、压力源、传感器均可快速拆装；
5、电学指标
电压测量	(-30~30)V	0.1mV	±(0.01%RD+1.5mV)
电流测量	(-30~30)mA	0.1μA	±(0.01%RD+1.5μA)
6、内置开关测试、自动阶跃、泄漏测试等常用应用；
7、具备误操作保护 ：任意两个插孔间可承受30V以内电压 
8、内置大气压模块，支持表压绝压切换，满足现场绝压测量需求
手持式防爆智能过程校验仪            1台
1、具有HART自动校准模式和手操器模式双模式HART通信功能，使用标准的解析器，可访问HART设备的全部功能，支持特定于设备的专用命令，支持HART手操器的所有功能，也支持标准HART-DD的下载，HART-DD库免费升级。HART手操器界面为全中文界面；
2、输出信号：电压，电流，频率(方波、正弦波、三角波)，脉冲，热电偶，热电阻，回路电源；
3、测量、输出、24V三通道相互独立；
4、不小于5寸触摸屏，现场远距离工作，支持投屏和远程显示；
5、支持流量计和阀门定位器的通讯和调校；
内置文档化任务、安全阀测试、压力泄漏测试、数据记录、数据管理、热工计算器等功能，方便学员进行各种任务测试和学习；
内置智能诊断中心，包含智能警铃、实时故障列表、全面自检测试、历史故障日志查询、一键自检报告导出等功能，及时准确判断设备问题，大幅减少用户与厂家沟通成本；
6、测量信号：电压，电流，频率，脉冲，热电偶，热电阻，回路电源，大气压，开关通断，直流高电压，交流，高电压TRMS；
7、信号测量指标：
	测量信号种类
	测量范围
	分辨力
	准确度

	热电偶
	(-10～75)mV
	0.1μV
	0.015%RD+4.0μV

	热电阻
	(0～400)Ω
	1mΩ
	0.015%RD+20mΩ

	
	(0～4000)Ω
	10mΩ
	0.015%RD+200mΩ

	电压
	(-300～300)mV
	1μV
	0.015%RD+15μV

	
	(-30～30)V
	0.1mV
	0.015%RD+1.5mV

	交流高电压TRMS
	3V(40～500Hz）
	0.1mV
	0.5% RD+1.5mV

	
	30V(40～500Hz）
	1mV
	0.5% RD+15mV

	
	300V（40～500Hz）
	10mV
	0.5% RD+150mV

	直流
高电压
	±3V
	0.1mV
	0.05% RD+0.3mV

	
	±30V
	1mV
	0.05% RD+3mV

	
	±300V
	10mV
	0.05% RD+30mV

	电流
	±30mA
	0.1μA
	0.015%RD+1.5μA

	频率
	(0.01～5)Hz
	0.00001Hz
	0.005%RD+0.00005Hz

	
	(5～50)Hz
	0.0001Hz
	0.005%RD+0.0005Hz

	
	(50～500)Hz
	0.001Hz
	0.005%RD+0.005Hz

	
	(500～5000)Hz
	0.01Hz
	0.005%RD+0.05Hz

	
	(5000～50000)Hz
	0.1Hz
	0.005%RD+0.5Hz

	占空系数
	(1%～99%)@≤10000Hz
	0.01%
	0.1%/kHz+0.05%

	
	(5%～99%)@≤50000Hz
	0.1%
	

	内部冷端温度CJC
	/
	/
	±0.15℃（-10℃～50℃保证指标）

	大气压
	(60～110)kPa.a
	/
	年准确度±55Pa

	开关通断
	支持干式开关、湿式开关巡检，电压范围：(3～30)V，响应速度：小于10ms


8、信号输出指标：
	输出信号种类
	输出范围
	分辨力
	准确度

	热电偶
	(-10～75)mV
	1.5μV
	0.015%RD+4.0μV

	热电阻
	(0～400)Ω
	10mΩ
	0.015%RD+20mΩ

	
	(0～4000)Ω
	100mΩ
	0.015%RD+200mΩ

	电压
	(-150～150)mV
	5μV
	0.015%RD+15μV

	
	(-1.5～1.5)V
	0.05mV
	0.015%RD+0.15mV

	
	(-15～15)V
	0.5mV
	0.015%RD+1.5mV

	电流
	(0～25)mA
	0.5μA
	0.015%RD+1.2μA

	频率(方波)
	(0.01～5)Hz
	0.00001Hz
	0.005%RD+0.00005Hz

	
	(5～50)Hz
	0.0001Hz
	0.005%RD+0.0005Hz

	
	(50～500)Hz
	0.001Hz
	0.005%RD+0.005Hz

	
	(500～5000)Hz
	0.01Hz
	0.005%RD+0.05Hz

	
	(5000～50000)Hz
	0.1Hz
	0.005%RD+0.5Hz

	频率(正弦波、三角波)
	(0.1～50)Hz
	0.001Hz
	0.004Hz

	
	(50～500)Hz
	0.01Hz
	0.04Hz

	
	(500～5000)Hz
	0.1Hz
	0.4Hz

	
	(5000～50000)Hz
	1Hz
	4Hz

	占空比
	(1%～99%)@≤10000Hz
	0.05%
	0.1%/kHz+0.1%

	
	(5%～99%)@≤50000Hz
	0.5%
	

	脉冲
	0～9999999
	1
	/

	回路电源

	输出电压：24V，最大负载电流：30mA



可调直流电源24V  5A      1台
1.输出精度：四位LED高精度显示电压0.01V/电流0.001A读数精准可靠
2.安全保护：过压、过流、过热、短路四重保护，反接防烧保护，常自动切断。
3.输出控制：0-24V连续可调，0-5A可调 带直流输出开关按钮，
4.输入市电：AC 220V±10% 50Hz
5.电压电流独立旋钮微调。
6.双显示屏，实时电压+电流同步显示
7．尺寸：桌面台式便携款，工位现场校验通用。
标准电阻箱              1台 
1. 绝缘电阻：端子对外壳 ≥ 1000 MΩ
2. 绝缘耐压：端子与外壳间耐压 1500V AC/1min 不击穿
3. 接地：金属外壳带接地端子. 
4.接触电阻：开关接触电阻小且稳定，多次切换无明显跳变
5. 负载特性：短时过载能力强、长时间通电阻值稳定
仪表校验工作台，工作椅（带电+抽屉）        2套
1仪表校验工作台（集成供电、抽屉柜体），配套柜体附件、接地配件、安装辅材，满足工业仪表、过程仪表拆装与校验作业使用，适配配套直流标准电阻箱等校验器具摆放。
2 输入电源：额定输入AC220V/50Hz，进线配置断路器、漏电保护装置，线缆阻燃耐温，满足实验室配电规范。
3 直流输出：多路独立DC24V稳压输出，单路具备过载、短路自动保护、故障断电自锁功能.
4. 交流输出：台面预留国标AC220V多功能电源插座若干，分区布置，插座回路独立空开防护。
5 台面采用专业防静电工业台面，表面耐磨、耐酸碱腐蚀、绝缘防静电，防静电性能符合工业仪表作业规范；
6. 台面额定承重≥80kg，抗弯抗压，长期放置校验仪器无变形翘边；
7. 台面尺寸匹配柜体：长1200mm×宽600mm，预留走线开孔，方便线缆收纳。
 
8 柜体主体为优质冷轧钢板钢制柜体，板材厚度不低于1.0mm，整体酸洗磷化、静电喷塑防锈处理，无毛刺、掉漆；
9. 柜体标配钢制储物抽屉，抽屉带限位滑轨、防尘设计，用于存放校验工具、配件；柜体侧面内置封闭式走线槽，强弱电分槽布线；
10. 柜体设置专用接地端子排，满足仪表设备可靠接地需求，接地连接件标配；
11. 整机外形尺寸：长1200×宽600×高750mm，落地平稳，底部可配防滑可调支撑脚，可微调找平。
该清单仅供参考，报价文件中提供相应的供货清单。
2.2 本批采购不得转包和供应贴牌产品。
5.检验与验收
5.1 所有仪表发货前要按照有关最新国际标准进行检测，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。
5.2 报价方负责将所供设备运送到采购方指定地点。
[bookmark: _GoBack]5.3 货到现场后，采购方应在开箱验收前三天和报价方联系以便报价方按时派验货人员到现场进行开箱验收。报价方应及时将验货人员到达时间通知采购方，如三天内报价方人员不答复，或三天内不到采购方现场，采购方可自行验货，出现问题由报价方负责。报价方应免费进行现场服务。
5.4性能考核：单体试车后1年内仪表不发生质量故障，视为最终验收合格。
6.质量保证
6.1质量保证期为投运验收合格后12个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从报价方维修或更换后重新计算12个月。采购方责任出现仪表设备故障不在此范围内。
6.2 报价方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足采购方工况的要求。如果因仪表部件先天缺陷导致仪表失效，报价方应无偿更换同型号、同品质的仪表部件或本体。
6.3质保期内的备品备件均由报价方免费提供(不包括在订购的备件数量内）。合同内备件的提供时间满足采购方要求。
7.售后服务
7.1为使采购方人员能正常地进行操作和维修，报价方应免费在调试前对采购方人员进行技术培训，在调试期间对采购方人员进行操作和维修培训。
7.2报价方免费提供指导现场安装及调试的服务，时间根据工程需要确定。
7.3如质保期内仪表质量存在问题，报价方在接到采购方通知24小时内到达采购方现场，对存在问题的仪表免费维修或更换。
8.资料交付
8.1 报价方必须提供相关仪表的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、外协部件合格证等必要的质量控制和保证文件。
8.2配套资料 
8.2.1合格证书、出厂检验证书、记录单及安装、操作、维修说明书 
8.2.2对于防爆产品，供货厂商必须提供防爆认证证书复印件。
9.备件清单：
报价人推荐并提供所需开车备件及调试工具。报价人提供的仪表应成套供货，包括开车备件，并提供相关现场服务等，包括在报价总价中。
凡属仪表运行、调试、集成、维护所必需的硬件、软件和工程技术服务以及专用工具，即使本技术要求并没有要求，报价人的报价文件中也应提供说明，供采购人确认。
另列出主要备件价格清单，不包含在报价总价中，承诺2年内不涨价。

