
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司
比选文书
我公司现采用自主公开采购的方式选定2026年职业病危害因素检测，欢迎具有相关资质的检测单位前来报价。
一、采购概况
（一）项目名称：海纳川2026年职业病危害因素检测项目；

（二）交货时间：签订合同后，成交人在11月10日前提交检测报告；（允许报价人按实际交货时间填写,评审时交货期作为重要参考依据）
（三）交货地点： 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司；

（四）报价截止时间：2026年9月20日下午14:00；
（五）评审时间： 2026年9月20日下午14:00；
（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

（八）该项目由海纳川统一采购，成交单位根据报价明细分别与镇江海纳川物流产业发展有限责任公司（简称海纳川）、江苏省物资集团镇江储运开发有限公司（简称储运公司）、镇江海纳川公铁运输有限公司（简称公铁运输）签订合同。
二、采购内容

（一）服务时间：2026年9月25日至2027年9月24日。服务期限内，成交人协助采购人解决相关技术问题。
（二）服务内容：海纳川2026年职业病危害因素检测。

说明：报价费含现状调查费、现场取样和检测费、报告费发票税金（须注明税率）等所有总包费用。

1.检测内容：生产过程中涉及的化学因素、物理因素、粉尘等职业病危害因素；

    2.检测地点：海纳川港口运营事业部、公铁运输公司、储运公司（具体点位见附件5）。

3.检测标准：①《中华人民共和国职业病防治法》等国家有关法律、法规；②职业卫生评价相关规定，如《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》、《工作场所空气有毒物质测定》等；③国家或行业有关标准、规程、规范。

4.分区域出具10份（二份/区域）检测报告书，区域分别为：危化品仓储区域、危化码头及煤炭码头区域、沥青码头区域、铁路装卸区域、汽车维修区域。
三、采购人资质与要求
（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）报价时需提供的必备材料：职业卫生技术服务机构资质证书，本次采购不接收联合报价。
1.《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一） （以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）；

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见附件2）、法人授权委托书（详见附件3）、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件4）；

注：在采购单位1年内有同类型业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上1、2资格证明文件。

确定中选后，在签订合同前，报价方需提供一般纳税人证明材料。
（三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

（四）成交人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后2小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

（五）成交人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由成交人承担一切后果，采购人不承担任何责任。
四、报价
（一）报价方式：报价为含增值税送到价。合同期内如国家税率进行调整，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率进行结算调整含税总价。
（二）付款方式：合同签订后，采购人取得成交人提供的真实有效的职业病危害因素检测报告后，并收到成交人出具的增值税专用发票后 60 日内以 网银汇款方式一次性付清检测费用。（如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。
（三）本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达，密封袋必须密封并加盖公章；在密封袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。

（四）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司商务合作部
地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：陆琦

联系电话：15189186660
（六）凡对比选文书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

    地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购部门负责人：任刚      电话：15051149325 

采购部门经办人：晏敏      电话：13951281992
评审流程：

（一）评审
本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终成交人。

1.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。   
（二）评定
1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名成交人。

2.通用（本次采用该种评审方式）
 在能够满足采购人资质要求、技术要求及服务期要求的报价人中选择总价最低的一家报价人作为成交人。采购中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司合作频次较多的单位。
（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。
2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

 六、其他注意事项：

(一)违约责任：

1.如出卖人没有按照规定的时间提供服务，出卖人将支付违约金，违约金应从服务款中扣除，未提供服务的违约金逾期每日应按合同总金额的1%计收。但未提供服务超过20日，买受人有权解除合同，要求出卖人五个工作日内返还买受人合同款并按合同总额20%追究出卖人违约责任。因出卖人违约给买受人造成的损失违约金不足以弥补的，由出卖人另行补足。
2.出卖人提供服务后，如果提供的服务质量较差的，买受人可选择以下处理方式：

(1)买受人选择要求重新提供服务，重新提供服务产生的费用由出卖人承担。经买受人同意出卖人重新提供服务的，需在买受人第一次提出服务较差之日起60日内安排，逾期安排的，违约责任参照第1款执行。如果出现两次服务较差的情况，买受人有权解除合同，并赔偿合同款的20%违约金给买受人，造成的损失超出违约金的，由出卖人另行补足。

(2)买受人选择解除合同的，出卖人赔偿合同款的20%违约金给买受人，造成的损失超出违约金的，由出卖人另行补足。
3.因出卖人的服务质量、逾期服务等原因给买受人造成

直接和间接经济损失的，由出卖人承担。

(二)成交人应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好服务工作。对成交人所有违背报价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

(三)对服务质量较差的，采购人应及时通知成交人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内执行。

(四)如因报价人不能正常履约，严重影响采购人生产活动的，报价人除承担违约责任外，由此产生的营运损失由报价人另行承担。

(五)报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，由此产生的营运损失由报价人另行承担，并将报价人列入供应商负面清单。

(六)报价人应详细阅读本比选文书，参与报价报价即视

为对本比选文书所列之条款均表示接受。

(七)采购人对违反约定的报价人或成交人将按《镇江

海纳川采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核(详见附件1)。

(八)到现场调研和采样人员需先进行安全教育告知并由本公司现场人员陪同，否则不得进入本公司工作场所。
(九)本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为​            (大写）元人民币人民币；税率       %。

二、报价格式
	序号
	名称
	总价（含税）/元
	税率

	1
	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司2026年职业病危害因素检测
	危化品仓储区域
	
	

	
	
	危化码头及煤炭码头区域
	
	

	2
	江苏省物资集团镇江储运开发有限公司2026年职业病危害因素检测
	沥青码头区域
	
	

	3
	镇江海纳川公铁运输有限公司2026年职业病危害因素检测
	铁路装卸区域
	
	

	
	
	汽车维修区域
	
	

	以上合计总报价（小写）：


按报价格式进行填报，每格均需填报。

交货时间：
我方承诺遵守比选文书中的全部规定。

我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。
七、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、报价单位其他说明情况：               
全权代表：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1
 供应商管理
 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。
 供应商负面清单管理
（一）管理职责
1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。
2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。
3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。
商务合作部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。
负面清单确定流程
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 供应商积分管理
（一）供应商积分考核
合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。
1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。
2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。 
3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。
（二）供应商考核方法
1.建筑施工方
（1）质量方面
①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。
（2）工期方面
不能满足进度要求的，考核5-10分。
（3）安全方面
现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。
（4）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（5）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
2.备品备件供应商
（1）质量方面
①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。
（2）交货方面
①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。
②交货时未按规定包装的，单次扣1分。
③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。
④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。
（3）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（4）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。
3.物流承运商
（1）车船要求方面
①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。
②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。
（2）计划完成方面
运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。
（3）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。
②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
从负面清单中消除的流程
列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。
（一）供应商提出申请
1.供应商提出负面清单消除的书面申请。
2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。
（二）确认与消除
1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；
2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附件2

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。
附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    代理人（被授权人）签字：_______________________

    身份证号码：                                   
    联系电话：（手机）                              
单位名称：_____________________________________

    授权单位盖章：_________________________________

    地址：                                         
    日期：   年   月   日

附件4

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                   声  明

    我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5
	2026年职业病危害因素检测点统计表

	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司职业病危害因素检测点

	
	危化码头及煤炭码头区域
	危化码头班1号泊位
	甲醇、乙酸乙酯、乙酸、硫化氢、二氧化硫、

二氧化碳

	
	
	危化码头班2号泊位
	甲醇、乙酸乙酯、乙酸、硫化氢、二氧化硫

	
	
	危化码头班现场操作室
	甲醇、乙酸乙酯、乙酸、硫化氢、二氧化硫、

二氧化碳

	
	
	危化码头班操作室
	甲醇、乙酸乙酯、乙酸、硫化氢、二氧化硫、

二氧化碳

	
	
	趸船泊位
	二氧化碳、硫酸

	
	
	趸船泊位操作室
	二氧化碳、硫酸、照度

	
	
	煤炭码头班卸船机操作室
	煤粉尘（总尘、呼尘）、 噪声、照度

	
	
	煤炭码头班现场
	煤粉尘（总尘、呼尘）、噪声

	
	
	煤炭码头班操作室
	煤粉尘（总尘、呼尘）、照度

	
	
	煤炭码头螺旋式卸船机操作室
	煤粉尘（总尘、呼尘）、噪声、照度

	
	危化品仓储区域
	仓储班乙酸乙酯泵区
	乙酸乙酯、噪声

	
	
	仓储班V35103乙酸乙酯罐
	乙酸乙酯

	
	
	仓储班乙酸乙酯VOC装置
	乙酸乙酯、噪声、高温

	
	
	仓储班收车岛3号乙酸乙酯装车点
	乙酸乙酯、噪声

	
	
	仓储班V5305醋酸罐
	乙酸

	
	
	仓储班千方醋酸泵区
	乙酸、噪声

	
	
	仓储班万方醋酸泵区
	乙酸、噪声

	
	
	仓储班V5206醋酸罐
	乙酸

	
	
	仓储班收车岛1号醋酸装车点
	乙酸、噪声、高温

	
	
	仓储班万方甲醇泵区
	甲醇、噪声

	
	
	仓储班收车岛5A号醋酸装车点
	醋酸、噪声、高温

	
	
	仓储班收车岛5B号乙醇装车点
	噪声、高温

	
	
	仓储班V5301甲醇罐
	甲醇

	
	
	仓储班二氧化碳球罐
	二氧化碳

	
	
	仓储班二氧化碳球罐泵区
	二氧化碳

	
	
	仓储班4#液磺罐
	硫化氢、高温

	
	
	仓储班液磺装车平台
	硫化氢、噪声、高温

	
	
	仓储班乙醇泵区
	噪声

	
	
	仓储班二氧化碳泵区
	噪声

	
	
	仓储班收车岛6号醋酸装车点
	醋酸、噪声、高温

	
	
	仓储班收车岛7号甲醇装车点
	甲醇、噪声、高温

	
	
	仓储班中控大厅
	工频电场、照度

	
	
	甲乙醇VOC装置
	甲醇


	江苏省物资集团镇江储运开发有限公司职业病危害因素检测点

	
	沥青码头区域
	储运放料口1
	硫化氢

	
	
	储运放料口2
	硫化氢

	
	
	储运放料口3
	硫化氢

	
	
	储运水泵房
	噪声、照度

	
	
	储运变配电间
	工频电场、照度


	镇江海纳川公铁运输有限公司职业病危害因素检测点

	序号
	检测区域
	检测地点
	检测项目

	
	铁路装卸区域
	铁路高站台库房
	氟硅酸钠库
	氟硅酸钠（氟化物）

	
	
	
	氢氧化钠库
	氢氧化钠

	
	
	
	氢氧化钾库
	氢氧化钾

	
	
	铁路化三线堆场
	氢氧化钠堆场
	氢氧化钠

	
	
	
	氢氧化钾堆场
	氢氧化钾

	
	黄磷接卸区
	黄磷接卸装置
	五氧化二磷

	
	汽修维修区域
	普货维修厂房
	电焊
	电焊烟尘、电焊弧光、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、二氧化锰、镍及其化合物、铬及其化合物、钼及其化合物、噪声、照度

	
	
	
	切割
	砂轮磨尘、噪声

	
	
	
	清洗润滑
	溶剂汽油、噪声

	
	
	危化品维修厂房
	清洗润滑
	溶剂汽油、照度

	
	
	
	卸轮胎
	噪声




